Krapkowice, 20.08.2019r.

Do wszystkich

uczestników postępowania

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. Dostawa, montaż 
i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z osprzętem w pomieszczeniach pracowni Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – PN / 11 / VII / 19, wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ.

- Krapkowickie Centrum Zdrowia w Krapkowicach, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm. – dalej jako Ustawa Pzp) niniejszym wyjaśnia i modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 1, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 62

Prosimy o dopuszczenie do postępowania 3-kanałowego bezwkładowego wstrzykiwacza do sekwencyjnego podawania kontrastu i roztworu NaCl do diagnostyki TK, który jest równoważny ze wstrzykiwaczem dwutłokowym (posiada dwie komory do montażu środka kontrastowego oraz jedną do montażu NaCl). Głównymi zaletami wstrzykiwacza są:

- Technologia CA express: wstrzykiwanie bezpośrednio ze wszystkich dostępnych na rynku pojemników środka kontrastowego.

- Eksploatacja wstrzykiwacza prowadzona z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych NIEzawierających związków DEHP (ftalany dietyloheksylu).

- Wężyki pompy 24-godzinne umożliwiające wykonanie dowolnej ilości iniekcji. Przewód pacjenta podłączany do węża pompy za pomocą złącza Luer-Lock i wymieniany po zakończeniu badania u każdego pacjenta.

- Oszczędność środka kontrastowego w wyniku wstępnego i wtórnego wypełnienia NaCl systemu wężyków.

Dane techniczne wstrzykiwacza:

- Rodzaj zasilania: bateryjne + sieciowe 230V,

- Strzykawka na konstrukcji jezdnej z blokadą kół,

- Sposób połączenia wstrzykiwacza z konsolą sterującą: bezprzewodowo (technologia bluetooth),

- Aktywne podgrzewanie zainstalowanych pojemników z kontrastem,

- Pamięć 100 programów (maksymalnie 40 faz w jednym protokole), które można łatwo zapisać na nośniku USB i ponownie odtworzyć,

- Szybkość przepływu (ze środkiem kontrastowym): 0.1-10.0 ml/s, krokowo 0.1 ml/s,

- Maksymalna objętość płynów gotowa do podania: 400 ml/1 pacjenta, krokowo 1.0 ml,

- Maksymalne ciśnienie w systemie: 17 bar (246,6 psi),

- Możliwość stosowania dwóch butelek z kontrastem każdego z dostępnych producentów środków kontrastowych w pojemności od 50 do 500ml,

- Możliwość zastosowania butelki lub worka z roztworem soli fizjologicznej w objętości do 1000ml,

- Praca z funkcją automatycznego przełączania się pomiędzy butelkami dla takiego samego kontrastu,

- Praca z funkcją manualnego wyboru kontrastu przy zastosowaniu dwóch różnych środków kontrastowych,

- Funkcja pozwalająca na naprzemienne podawanie bardzo małych ilości soli i kontrastu. Możliwość wyboru „mieszania” w różnym stopniu procentowym min.: 14%, 20%, 25%, 33%, 50%,

- Monitorowanie ciśnienia: 2 czujniki piezoelektryczne, wykres ciśnienia w czasie rzeczywistym,

- 5 detektorów szybko i niezawodnie wykrywających powietrze w systemie,

- Zamknięty obieg płynów,

- Wstrzykiwacz jest wyposażony w jeden kolorowy dotykowy panel sterujący umieszczony w sterowni tomografu, z którego programuje się wszystkie parametry iniekcji oraz drugi panel umieszczony na wstrzykiwaczu, który wyświetla parametry zadanej iniekcji oraz ciśnienie w systemie wężyków podczas podawania płynów. Ponadto pozwala na start iniekcji lub jej zatrzymanie oraz przeprowadzenie próbnej iniekcji przy pomocy NaCl w celu sprawdzenia drożności wenflonu. Interfejs urządzenia w języku polskim.

- Wstrzykiwacz wyposażony jest w interfejs umożliwiający sprzężenie z tomografem komputerowym w klasie min I wg standardu CIA 425.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 62

Mając na uwadze dobro pacjentów oraz szpitala, a także komfort obsługi urządzenia, zwracamy się z pytaniem: czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczony wstrzykiwacz kontrastu pracował z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych NIEzawierających związków DEHP (ftalany dietyloheksylu) oraz posiadał interfejs w języku polskim? Związki DEHP w powszechnie potwierdzony sposób uznane są za związki rakotwórcze i mutagenne, których stosowanie może być szkodliwe dla zdrowia badanych pacjentów (szczególnie dla zdrowia pacjentów pediatrycznych i kobiet w ciąży lub karmiących piersią). Interfejs w języku polskim zwiększa przejrzystość obsługi, a zarazem przyspiesza pracę i zmniejsza ryzyko błędu, czyniąc obsługę łatwą i bezpieczną.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o zmianę wyznaczającą datę realizacji nie w postaci daty dziennej, ale ilości 10 tygodni od daty podpisania umowy. Takie rozwiązanie zabezpiecza zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę przed trwającymi długo procedurami wyboru oferty lub też procedurami przewidzianymi PZP i daje możliwość przewidzenia terminu wykonania umowy bez konieczności jej późniejszego aneksowania z powodów niezależnych od Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy warunków udziału w postępowaniu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie referencji dotyczących innego sprzętu RTG (aparaty RTG, mammografy) odpowiadającej kwotą i zakresem (dostawa i adaptacja) jako spełnienie w/w warunku? Uzasadnienie:

Nasza firma działa w segmencie sprzedaży urządzeń medycznych od prawie 30 lat. Firma zainstalowała ok. 3000 aparatów medycznych. Gwarantujemy stałą obsługą gwarancyjną lub pogwarancyjną, prowadzoną przez inżynierów naszej firmy. W trosce o dobro Użytkownika stworzyliśmy własne ośrodki szkoleniowo-naukowe, w których zainstalowane są aparaty medyczne będące w naszej ofercie, służące do diagnostyki oraz operacji pacjentów.

Dzięki temu, umożliwiamy naszym Użytkownikom szkolenia nie tylko na miejscu podczas instalacji aparatu, ale również przez specjalistów zatrudnionych w tych ośrodkach. Nasi inżynierowie  i specjaliści produktowi są przeszkoleni przez Producenta tomografu w zakresie instalacji i obsługi serwisowej, w tym diagnostyce usterek i wymianie części. Ponadto posiadamy duże doświadczenie w realizacji skomplikowanych kontraktów i instalacji. W ciągu ostatnich trzech lat firma zainstalowała w Placówkach Zdrowia łącznie ponad 170 urządzeń, o łącznej wartości ponad 104 milionów złotych,  z czego w 18 przypadkach zamówienia obejmowały roboty budowlane/adaptacje, na które to posiadamy referencje będące poświadczeniem należytego wykonania zamówienia, na czym Zamawiającemu zależy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Czym innym jest dostawa prostego mammografu z adaptacją, a czym innym dostawa i montaż tomografu komputerowego, nie jest to podobny zakres.

Pytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6, dotyczy istotnych postanowień umowy, które zostaną wprowadzonego do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, §1 ust. 5, 6

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dostarczenie kodów dostępu do oprogramowania serwisowego po zakończeniu gwarancji podstawowej na urządzenie na każde żądanie Zamawiającego. Wyjaśniamy, że dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia medycznego są one generowane na czas wykonywania naprawy i nie mogą być generowane „na przyszłość”.

Ponadto wyjaśniamy, że w okresie gwarancji jedynym dysponentem kodów dostępu do oprogramowania serwisowego jest podmiot świadczący gwarancję, ponieważ niewłaściwe wykorzystanie oprogramowania serwisowego stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów oraz stanu urządzenia medycznego (grozi to utratą gwarancji).

W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest uzyskanie kodów serwisowych lub innych zabezpieczeń sprzętowych, których uzyskanie po podpisaniu stosownego protokołu przekazania umożliwi Zamawiającemu dostęp wyłącznie do oprogramowania serwisowego niezbędnego z technicznego punktu widzenia w celu wykonania regulacji, testowania oraz serwisu/utrzymania przedmiotowego urządzenia. Prosimy też o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od potencjalnych podmiotów świadczących pogwarancyjne usługi serwisowe podpisania 
z Wykonawcą stosownej umowy licencji, która przeniesie wszelkie ryzyka i odpowiedzialność wynikające ze stosowania oprogramowania serwisowego na podmiot świadczący usługi serwisowe.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 	Intencją Zamawiającego jest zabezpieczenie sobie możliwości wykonania napraw serwisowych po zakończeniu gwarancji, bez konieczności korzystania wyłączenie z serwisu producenta lub dostawcy sprzętu. Kody zostaną zamknięte w zalakowanej kopercie oraz zabezpieczone przed dostępem do osób postronnych.

Pytanie nr 7, dotyczy istotnych postanowień umowy, które zostaną wprowadzonego do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, §5 ust. 4, 15, 18

Prosimy o wydłużenie terminu na uwzględnienie reklamacji do 14 dni od daty jej zgłoszenia tj zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.

Jednocześnie informujemy, że przedmiot przetargu pochodzi od producenta zagranicznego i nie jest możliwa jego wymiana w tak krótkim czasie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu na uwzględnienie reklamacji do 14 dni roboczych - patrz odpowiedź na pytanie nr 32. W załączeniu aktualny załącznik nr 7 do SIWZ uwzględniający powyższą zmianę.

Pytanie nr 8, dotyczy istotnych postanowień umowy, które zostaną wprowadzonego do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, §6 ust. 1, lit. a), d)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary w przypadku opóźnienia w wykonaniu przez Sprzedającego wymienionych czynności do 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy. Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący, natomiast kary określone przez Zamawiającego są rażąco wysokie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kary w §6 ust 1 lit a) na 0,3%, a w §6 ust 1 lit d) na 0,5%. W załączeniu aktualny załącznik nr 7 do SIWZ uwzględniający powyższą zmianę.

Pytanie nr 9, dotyczy istotnych postanowień umowy, które zostaną wprowadzonego do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, §6 ust. 1, lit. f)

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w/w zapisu jako niezasadnego. Wyjaśniamy, iż pozostawienie zapisu rodzi obawę zastosowania podwójnych kar przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający wprowadza w §6 ust. 7 zapis o treści: „Kary określone w umowie nie podlegają sumowaniu.” W załączeniu aktualny załącznik nr 7 do SIWZ uwzględniający powyższą zmianę.

Pytanie nr 10

Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. ( z wyłączeniem dni wolnych od pracy)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Kary naliczane są za opóźnienie określone w dniach kalendarzowych.

Pytanie nr 11, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tomografu 32-rzędowego, który umożliwia uzyskanie 16 warstw submilimetrowych i 16 warstw ponadmilimetrowych, spełniającego pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tomografu o rzeczywistej pojemności cieplnej anody 5,3 MHU?

Część producentów podaje ekwiwalent, a nie rzeczywistą pojemność cieplną wynikającą z konstrukcji urządzenia. W przypadku oferowanego przez nas tomografu, lampa o pojemności cieplnej 5,3 MHU współpracuje z generatorem o mocy 50 kW. Takie połączenie pozwala na wykonywanie szerokiego zakresu badań w sposób szybki i wygodny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tomografu komputerowego, w którym odległość ognisko lampy – detektor wynosi 104 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zaoferowanie ogniska lampy, przy której odległość ogniska lampy jest większa niż 100cm otrzyma 0 pkt. Zamawiający informuje, iż pkt XII SIWZ ppkt 4 otrzymuje brzmienie jak w pkt II niniejszych wyjaśnień. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik nr 1 do SIWZ uwzględniający powyższą zmianę.

Pytanie nr 14, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 30

Czy Zamawiający w trosce o jakość oferowanych rozwiązań wprowadzi punktację za wielkość matrycy większą niż 512x512, na przykład 512x512 – 0 pkt, 1024x1024 – 10 pkt?

Wielkość matrycy ma bezpośredni wpływ na jakość obrazu uzyskiwanego z tomografu, a w szczególności na rozdzielczość przestrzenną oraz kontrast.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Parametr jest podany w wartościach minimalnych, dając możliwość zaoferowania wyższych. Istotne parametry otrzymały wagi punktowe.

Pytanie nr 15, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tomografu komputerowego, którego maksymalny czas badania spiralnego wynosi 100s?

Badania tomografem trwają zazwyczaj bardzo krótko, a przede wszystkim kierując się dobrem pacjenta, dąży się do unikania zbędnej ekspozycji, dlatego prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego czas maksymalnego trwania badania spiralnego na rynkowym poziomie 100s.

Odpowiedź: Zamawiający podał maksymalny czas 120s. Oferowany maksymalny czas 100s mieści się w wymaganiach. W związku z tym dopuszcza się zaproponowane rozwiązanie przez Wykonawcę.

Pytanie nr 16, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 69-81

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania serwera dawek i zaakceptuje jako równoważne oprogramowanie, które:

  - Ostrzega operatora o przekroczeniu ustalonego limitu dawki

  - Ogranicza promieniowanie dla organów szczególnie wrażliwych

  - Ogranicza dawkę poprzez zastosowanie algorytmów iteracyjnych

  - Automatycznie tworzy raport pacjenta po badaniu

  - Uniemożliwia nieautoryzowane zmiany protokołów skanowania

  - Podaje szacowaną dawkę DLP/CTDIvol przed rozpoczęciem skanowania

  - Automatycznie moduluje parametry ekspozycji

  - Posiada protokoły pediatryczne

  - Umożliwia manualne zakończenie skanowania po zeskanowaniu żądanego obszaru i/lub skanowanie częściowe wykorzystywane do zmniejszenia obszaru skanowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia wymogu, że oprogramowanie dodatkowo będzie posiadać możliwość oszacowania dawki dla płodu w przypadku badań kobiet w ciąży.

Pytanie nr 17, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 62

„Czy zamawiający będzie wymagał możliwości pracy wstrzykiwacza na wkładach wielorazowego i jednorazowego użytku w zależności od ilości zaplanowanych badań z podaniem środka kontrastowego?” Rozwiązanie taki pozwoli zamawiającemu skutecznie zarządzać ponoszonymi kosztami materiałów zużywalnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 18, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 62

„Czy zamawiający wymaga dostarczenia wstrzykiwacza z możliwością zdalnego nadzoru serwisowego przez łącze internetowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 19, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 16 – Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy rtg [MHU] ≥ 6

Czy Zamawiający dopuści podanie pojemności cieplnej całej lampy? Stosowane w naszych tomografach lampy RTG pochłaniają ciepło całą objętością a nie tylko jednym elementem jakim jest anoda.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 14 – Maksymalny prąd lampy dostępny w protokole badania

W związku z tym, że badania TK wykonuje się najczęściej przy napięciach 110-120 kV (w zależności od producenta) Czy Zamawiający może potwierdzić że podany maksymalny prąd musi być również dostępny dla tego napięcia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 21 – Maksymalna moc generatora min. 40KW

Czy Zamawiający może potwierdzić rozumie pojęcie mocy generator jako iloczyn prądu i napięcia możliwego do ustawienia jednocześnie w protokole badania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 61 – Sprzężenie tomografu ze wstrzykiewaczem kontrastu min kl I zgodnie z CanOpen 425

Prosimy o dopuszczenie do postepowania systemu nieposiadającego sprzętowej integracji z opisanym wstrzykiwaczem, ale umożliwiającego automatyczny start badania po osiągnięciu odpowiedniego wysycenia kontrastu w badanej tkance.  W ten sposób realizowane jest sprzężenie ze wstrzykiwaczem umożliwiające automatyczny start badania bez potrzeby fizycznej integracji tomografu i wstrzykiwacza. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 23, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 21 – Maksymalny zakres zmian wartość współczynnika pitch min. 1,5

Czy Zamawiający może potwierdzić, że zaoferowany współczynnik pitch ma być dostępny w pełnym polu skanowania 50 cm z wykorzystaniem pełnej szerokości detektora w trakcie skanowania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający zechciałby wprowadzić parametr

| 35a | Szybkość rekonstrukcji obrazów [obrazy/s] w czasie rzeczywistym (w matrycy 512 x 512 z pełną jakością) przebiegającej współbieżnie do akwizycji, [obrazów/s] z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego opisanego punkt wcześniej | Podać ≥ 30 obrazów/s – 10 pkt < 30 obrazów/s – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

Szybszy algorytm to krótszy czas oczekiwania na obrazy i szybsze rozpoczęcie oceny badania przez lekarza radiologa. Ocena punktowa za ten parametr skłoni potencjalnych wykonawców do oferowania lepszych rozwiązań niż wymagane.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| 57a | Ilość pozycji topogramu | Podać ≥ 300 pozycji – 10 pkt < 300 pozycji – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający zechciałby wprowadzić ocenę tego parametru i przyznać 30 pkt za zaoferowanie systemu o 360 pozycjach topogramu? Im większa liczba pozycji topogramu tym większa łatwość w planowaniu badania u pacjentów ze skrzywieniami kręgosłupa. Ocena punktowa za ten parametr skłoni potencjalnych wykonawców to oferowania lepszych rozwiązań niż wymagane.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 95

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dwóch monitorów medycznych przeznaczonych do wyświetlania badań RTG/CT/MR o przekątnej nie mniejszej niż 21” oraz osobnego trzeciego monitora lub stacji All-In-One z wbudowanym monitorem o rozdzielczości nie mniejszej niż 5120 na 2880 z możliwością wyświetlania miliarda kolorów i jasności 500 nitów.

| 95. | Dwa monitory medyczne przeznaczone do wyświetlania badań RTG/CT/MR o przekątnej nie mniej niż 21 cali Rozdzielczość nie mniejsza niż 5120 na 2880 z możliwością wyświetlania miliarda kolorów Jasność 500 nitów | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający potwierdza, że przygotowanie pracowni do instalacji tomografu pozostaje po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający przygotowuje pomieszczenia wraz osłonami stałymi, wyprowadzoną instalacją elektryczną, wentylacją.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający potwierdza, że odbiory pracowni przez odpowiednie instytucje są po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź: Odbiory pracowni przez odpowiednie instytucje nie są po stronie Wykonawcy dostarczającego i montującego tomograf komputerowy w ramach niniejszego postępowania.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie szkoleń z obsługi tomografu po uzyskaniu zgody Sanepidu na użytkowanie pracowni?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem, iż wystawienie faktury VAT za realizację zadania nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności przewiedzianych w umowie, w tym również szkoleniu pracowników.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający przekaże Zamawiającemu gotowe do instalacji urządzenia pomieszczenia pracowni tomografu z wyprzedzeniem umożliwiającym zakończenie instalacji w wymaganym umową terminie 15.11.2019. Terminy czynności instalacyjnych wynoszą odpowiednio:

- Instalacja urządzenia 7 dni roboczych

- Testy akceptacyjne 1 dzień

- Czas na uzyskanie zgody Sanepidu na użytkowanie pracowni

- Szkolenia min 2 dni.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 31, dotyczy istotnych postanowień umowy, które zostaną wprowadzonego do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, §1 ust. 5, 6

Z uwagi na to, iż - jak wskazuje ust. 5 § 1 – oczekiwaniem Zamawiającego jest umożliwienie serwisowania przez podmioty trzecie po upływie okresu gwarancji, prosimy o rezygnację z ust. 6  § 1 oraz następującą modyfikację ust. 5 § 1  umowy:

„5. Wykonawca nie ma prawa zakładać kodów serwisowych/administracyjnych uniemożliwiających serwisowanie urządzenia po okresie gwarancji serwisowi innemu niż autoryzowany. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia kodów serwisowych najpóźniej w dniu upływu okresu gwarancji.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32, dotyczy istotnych postanowień umowy, które zostaną wprowadzonego do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, §5 ust. 15

Ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie możliwości odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny mogą mieć zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca nie wymieni sprzętu na rzecz wolną od wad lub wadę usunie.                 W związku z tym, Wykonawca wskazuje, że postanowienie § 5 ust. 15, nieprzewidujące możliwości usunięcia wady sprzętu, a wyłączenie jego wymianę, mając na względzie rodzaj sprzętu dostarczanego na podstawie umowy, jest rozwiązaniem i nieuzasadnionym i bardzo niekorzystnym, również dla Zamawiającego. Aparat będący przedmiotem postępowania to skomplikowany technologicznie sprzęt, którego dostawa wymaga uprzedniego zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem i ponownej instalacji, co w praktyce wymaga dłuższego czasu niż proponowane przez Zamawiającego okres 5 dni. Dodatkowo, w przypadku ujawnionej wady sprzętu może się okazać, że usunięcie takiej wady będzie szybszym i efektywniejszym rozwiązaniem niż wymiana całości aparatu, pozwalające na szybsze uruchomienie aparatu i umożliwienie Zamawiającemu korzystanie z niego. Dodatkowo, Wykonawca wskazuje, że instytucja rękojmi nie jest dostosowana do specyfiki sprzętów medycznych i powszechną praktyką rynkową jest wręcz jej wyłączanie przy jednoczesnym udzielaniu długiej i szerokiej gwarancji. Wobec tego, brak wyłączenia przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi, a przy tym ich modyfikacja w sposób nadmiernie obciążający Wykonawcę, jest nieuzasadnionym rozwiązaniem, które może mieć istotny wpływ na cenę sprzętu. W związku z tym, Wykonawca proponuje następującą modyfikację § 5 ust. 15:

15. Jeżeli przedmiot dostawy ma wady Zamawiający może według swego wyboru – odstąpić od umowy w terminie 7 dni od wykrycia wady albo żądać obniżenia ceny, z tym, że nie może wykonać prawa odstąpienia ani obniżenia ceny, jeśli Wykonawca – wedle swojego wyboru – w terminie 28 dni roboczych  wymieni urządzenie na wolne od wad lub usunie wadę, z zastrzeżeniem ust. 18.

Odpowiedź: Zamawiający informuje o modyfikacji §5 ust. 15 istotnych postanowień umowy, które zostaną wprowadzonego do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, który otrzymuje brzmienie:

Jeżeli przedmiot dostawy ma wady Zamawiający może według swego wyboru – odstąpić od umowy w terminie 7 dni od wykrycia wady albo żądać obniżenia ceny, z tym, że nie może wykonać prawa odstąpienia ani obniżenia ceny, jeśli Wykonawca – wedle swojego wyboru – w terminie 14 dni roboczych wymieni urządzenie na wolne od wad lub usunie wadę, z zastrzeżeniem ust. 18. W załączeniu aktualny załącznik nr 7 do SIWZ uwzględniający powyższą zmianę.

Pytanie nr 33, dotyczy istotnych postanowień umowy, które zostaną wprowadzonego do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, §6 ust. 1, lit. f)

Przewidziana w § 5 ust. 1 lit. f) kara umowna może zostać naliczona w każdym przypadku braku realizacji obowiązku po stronie Wykonawcy, nawet najdrobniejszym i niemającym wpływu na należytą realizację umowy, jak również nieskutkującym jakąkolwiek szkodą po stronie Zamawiającego. Dodatkowo, kara za nieterminową realizację umowy przewidziana została nawet dwukrotnie (lit. b) i d)), zatem podkreślanie kolejnej kary z tego tytułu (ponadto, w wysokości istotnie wykraczającej poza standardy rynkowe), stanowi nadmierne i nieuzasadnione obciążenie Wykonawcy oraz może prowadzić do niejasności i wątpliwości, która wysokość kar z tytułu nieterminowej realizacji obowiązków umownych powinna mieć zastosowanie. W związku z tym, Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie lit. f) z § 5 ust. 1.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 w §6 dodał ust. 7 o treści: „Kary określone w umowie nie podlegają sumowaniu.”

Pytanie nr 34, dotyczy istotnych postanowień umowy, które zostaną wprowadzonego do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, §6 ust. 1, lit. a) i d)

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 zmodyfikował wysokość kar umownych w §6 ust 1 lit a) na 0,3%, a w §6 ust 1 lit d) na 0,5%.

Pytanie nr 35, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pozostałe wymagania, pkt 62

Czy Zamawiający będzie wymagał aby wstrzykiwacz kontrastu był wyposażony zarówno:

-w kolorowy, dotykowy ekran sterujący LCD wbudowany w urządzenie z możliwością programowania parametrów iniekcyjnych 
-jak i w kolorowy, dotykowy zdalny ekran sterujący LCD, który komunikuje się ze strzykawką bezprzewodowo z możliwością programowania parametrów iniekcyjnych?

Uzasadnienie:
Dzięki posiadaniu 2 dotykowych kolorowych ekranów sterujących LCD (jeden wbudowany w strzykawkę, drugi zdalny ekran sterujący LCD przy konsoli TK ) Zamawiający zyskuje:

- możliwość programowania wstrzykiwacza zarówno na ekranie zdalnym umieszczonym przy konsoli TK jaki i możliwość programowania wstrzykiwacza na ekranie wbudowanym w wstrzykiwacz przy pacjencie.

- ekran wbudowany we wstrzykiwacz powoduje, że procedura napełniania wkładów kontrastem jest szybsza i prostsza.

- Możliwość wyświetlania podczas iniekcji wykresu obrazującego przebieg ciśnienia i natężenia przepływu na obu ekranach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pozostałe wymagania, pkt 62

Czy Zamawiający przyzna 5 punktów jeśli wstrzykiwacz kontrastu będzie wyposażony zarówno:

-w kolorowy, dotykowy ekran sterujący LCD wbudowany w urządzenie z możliwością programowania parametrów iniekcyjnych 
-jak i w kolorowy, dotykowy zdalny ekran sterujący LCD, który komunikuje się ze strzykawką bezprzewodowo z możliwością programowania parametrów iniekcyjnych?

Uzasadnienie:
Dzięki posiadaniu 2 dotykowych kolorowych ekranów sterujących LCD (jeden wbudowany w strzykawkę, drugi zdalny ekran sterujący LCD przy konsoli TK ) Zamawiający zyskuje:

- możliwość programowania wstrzykiwacza zarówno na ekranie zdalnym umieszczonym przy konsoli TK jaki i możliwość programowania wstrzykiwacza na ekranie wbudowanym w wstrzykiwacz przy pacjencie.

- ekran wbudowany we wstrzykiwacz powoduje, że procedura napełniania wkładów kontrastem jest szybsza i prostsza.

- Możliwość wyświetlania podczas iniekcji wykresu obrazującego przebieg ciśnienia i natężenia przepływu na obu ekranach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pozostałe wymagania, pkt 62

Czy Zamawiający będzie wymagał aby praca wstrzykiwacza kontrastu była w pełni bezprzewodowa (zasilanie akumulatorowe oraz bezprzewodowa łączność strzykawki z ekranem zdalnym w sterowni) ?

Strzykawka, której praca jest w pełni bezprzewodowa sprawi, że Zamawiający:

- będzie mógł przemieszczać strzykawkę w dowolne miejsce (zapewniony swobodny dostęp do pacjenta)

- nie będzie musiał przykładać dodatkowej uwagi do tego, żeby nie spowodować awarii poprzez zahaczenie nogami o kabel zasilający strzykawki

- nie będzie mieć utrudnionej pracy z pacjentami wjeżdżającymi na salę na wózkach szpitalnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pozostałe wymagania, pkt 62

Czy Zamawiający przyzna 5 punktów jeśli praca wstrzykiwacza kontrastu będzie w pełni bezprzewodowa (zasilanie akumulatorowe oraz bezprzewodowa łączność strzykawki z ekranem zdalnym w sterowni) ?

Strzykawka, której praca jest w pełni bezprzewodowa sprawi, że Zamawiający:

- będzie mógł przemieszczać strzykawkę w dowolne miejsce (zapewniony swobodny dostęp do pacjenta)

- nie będzie musiał przykładać dodatkowej uwagi do tego, żeby nie spowodować awarii poprzez zahaczenie nogami o  kabel zasilający strzykawki

- nie będzie mieć utrudnionej pracy z pacjentami wjeżdżającymi na salę na wózkach szpitalnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 2 i 3

Zamawiający nie ocenia ilości oferowanych warstw badanego obszaru, co przekłada się na efektywną szerokość detektora zwłaszcza w badaniach wysokiej rozdzielczości, natomiast ocenia bezpośrednio szerokość detektora, co nie oznacza większej ilości warstw submilimetrowych, a jedynie ew. wykorzystanie mniejszej ilości warstw o większej szerokości, co na obecnym etapie rozwoju technologii i minimalizacji dawki promieniowania nie umożliwia uzyskania szczegółu diagnostycznego w każdym badaniu.

Z uwagi na powyższe prosimy o odstąpienie od oceny pkt.3 i wprowadzenie oceny w pkt.2, co zapewni warunki uczciwej konkurencji w przypadku oferowania wyższej klasy tomografów od preferowanego przez zamawiającego skanera firmy GE Healthcare, co zapewni również możliwość pozyskania większych możliwości diagnostycznych:

| 2 | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 32 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor, posiadający detektor minimum 16 rzędowy | 32 warstwy – 0 pkt > 32 warstwy – 30 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Nie jest prawdą twierdzenie Wykonawcy, iż Zamawiający preferuje skaner jakiekolwiek producenta. Byłoby to rażącym naruszeniem przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie ograniczenia konkurencji, na które Wykonawca z pewnością złożyłby odwołanie do KIO. Pragniemy podkreślić, iż przedmiot zamówienia został opisany z należyta starannością, w sposób nie utrudniający dostępu do zamówienia Wykonawcom. Zamawiający dokonuje modyfikacji poprzez zmianę pkt 2 załącznika nr 2 do SIWZ na poniższy:

| 2 | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 32 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor, posiadający detektor minimum 16 rzędowy | 32 warstwy – 0 pkt > 32 warstwy – 10 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zamawiający informuje, iż pkt XII SIWZ ppkt 4 otrzymuje brzmienie jak w pkt II niniejszych wyjaśnień.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zaktualizowane załączniki nr 1 oraz 2 do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę.

Pytanie nr 40, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 15

Zamawiający wymaga maksymalnego napięcia anody min. 140 kV, chociaż obecny rozwój technologii umożliwia stosowanie mniej przenikliwych energii promieniowania, a więc zapewniających mniejszą dawkę promieniowania i mniejsze napięcie anody bez utraty jakości obrazowania.

Z uwagi na powyższe prosimy o zmianę wartości granicznej parametru na min. 130 kV, co w przypadku oferowanej przez nas najnowszej technologii w postaci w pełni zintegrowanego detektora Stellar i efektywnej rekonstrukcji iteracyjnej Safire, zapewni odpowiednią jakość badań nawet pacjentów otyłych i umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik nr 2 do SIWZ uwzględniający powyższą zmianę.

Pytanie nr 41, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 16

Zamawiający wymaga rzeczywistej pojemności cieplnej anody lampy rtg min. 6 MHU, co nie ma uzasadnienia w przypadku wymaganego rodzaju badań i zakresu badań do 140 cm. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że nowoczesne rozwiązania technologiczne zapewniają spełnienie wymagań użytkowych zamawiającego z wykorzystaniem lamp rtg o pojemności cieplnej anody 3,5 MHU, co dodatkowo ma odzwierciedlenie w niskich kosztach utrzymania systemu.

Z uwagi na powyższe prosimy o zmianę wartości granicznej na min. 3,5 MHU, co w przypadku oferowanej przez nas najnowszej technologii w postaci w pełni zintegrowanego detektora Stellar i efektywnej rekonstrukcji iteracyjnej Safire, zapewni odpowiednią jakość badań nawet pacjentów otyłych i umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik nr 2 do SIWZ uwzględniający powyższą zmianę.

Pytanie nr 42, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 18

Zamawiający w sposób niezrozumiały ogranicza użytkowe możliwość oferowanych rozwiązań zapewniających mniejsze powierzchnie małego ogniska, co przekłada się wprost na możliwość obrazowania mniejszych szczegółów diagnostycznych.

Z uwagi na powyższe prosimy o korektę parametru, co powinno być w interesie zamawiającego i umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

| 18 | Powierzchnia małego ogniska lampy rtg [mm²] ≤ 0,5 | Tak, podać: < 0,40 – 10 pkt 0,40 – 6 pkt 0,42 – 5 pkt 0,44 – 4 pkt 0,46 – 3 pkt 0,48 – 2 pkt 0,50 – 1 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Obecne parametry nie ograniczają konkurencji, a tym samym możliwości złożenia oferty. Zamawiający przychylając się do prośby dokonuje korekty wg poniższych wymagań:

| 18 | Powierzchnia małego ogniska lampy rtg [mm²] ≤ 0,5 | Tak, podać: ≤ 0,40 – 6 pkt 0,42 – 5 pkt 0,44 – 4 pkt 0,46 – 3 pkt 0,48 – 2 pkt 0,50 – 1 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zaktualizowane załączniki nr 1 oraz 2 do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę . Zamawiający informuje, iż pkt XII SIWZ ppkt 4 otrzymuje brzmienie jak w pkt II niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 43, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 21

Zamawiający wymaga maksymalnej mocy generatora min. 40 kW, co jest bliskie obecnym wymogom najnowszych technologii niskoprądowych, jednak nadal eliminuje te najbardziej niskoenergetyczne, a więc zapewniających znakomita jakość obrazowania przy minimalnych dawkach promieniowania i kosztach utrzymania skanera.

Z uwagi na powyższe prosimy o zmianę wartości granicznej na min. 32 kW i odstąpienie od oceny parametru, ponieważ w oczekiwanym zakresie zastosowań jest to tylko parametr technologiczny i promowanie starszych technologii nie powinno być w zakresie zainteresowań zamawiającego a dodatkowo umożliwi nam to złożenie ważnej oferty.

| 21 | Maksymalna moc generatora min. 32 kW | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dostawcy sprzętu posiadają urządzenia o opisanych parametrach, w związku z tym Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji parametru pod oczekiwania Wykonawcy, a nie Zamawiającego. Dopuszczenie proponowanego parametru spowodowałoby możliwość zaoferowania gorszego jakościowo sprzętu, na co Zamawiający nie może się zgodzić.

Pytanie nr 44, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 25

Promowanie liczby warstw akwizycyjnych powyżej 1 mm jest odwołaniem do klasycznych, starszych technologii, które nie zapewniają niskich dawek promieniowania w badaniach submilimetrowych i jedynym rozwiązaniem dla takich technologii jest zwiększenie szerokości warstwy, co przez skrócenie czasu badania zmniejsza dawkę promieniowania, ale jednocześnie powoduje utratę szczegółu diagnostycznego, co nie powinno być w interesie zamawiającego.

Z uwagi na powyższe prosimy o odstąpienie od oceny tak sformułowanego parametru, co zapewni warunki uczciwej konkurencji i nie będzie promowaniem starych technologicznie rozwiązań.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 71-73, 75-81

Aktualne wymagania dotyczące dawki skumulowanej i archiwizacji tych danych zapewnione są w pkt.70, który powołuje się na dyrektywę EUROATOM 2013/59 z 5 grudnia 2013. Jednak powoływanie się na funkcjonalności pkt.: 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 jako wymogów tej dyrektywy jest nadużyciem, ponieważ są to funkcjonalności oprogramowania charakterystycznego dla firmy GE Healthcare i stanowią jedynie ograniczenie uczciwej konkurencji.

Z uwagi na powyższe prosimy o usunięcie tych parametrów, co nie spowoduje niespełniania przez zamawiającego aktualnych regulacji i jednocześnie zapewni warunki uczciwej  konkurencji i umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający może zrezygnować z serwera dawek i zaakceptuje jako równoważne oprogramowanie zgodnie z treścią pytania i odpowiedzi nr 16.

Pytanie nr 46, dotyczy istotnych postanowień umowy, które zostaną wprowadzonego do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, §2

Prosimy o dodanie poniższego zapisu:

1) na piśmie pod rygorem nieważności wezwać Wykonawcę do należytego wykonywania umowy wyznaczając mu termin dodatkowy

Odpowiedź: Zamawiający informuje o modyfikacji §2 ust. 6 istotnych postanowień umowy, które zostaną wprowadzonego do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiający ma prawo po wcześniejszym wezwaniu na piśmie Wykonawcy do należytego wykonania umowy wyznaczając nowy 7 dniowy  termin dodatkowy:

1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania zamówienia;

2) odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy;

3) powierzyć poprawienie lub dokończenie realizacji zamówienia objętego umową innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy;

4) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych”.

W załączeniu aktualny załącznik nr 7 do SIWZ uwzględniający powyższą zmianę.

Pytanie nr 47, dotyczy istotnych postanowień umowy, które zostaną wprowadzonego do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, §5 ust. 14

Prosimy o dodanie poniższego zapisu :

14. Powyższe zapisy nie naruszają uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące, okres rękojmi zostaje zrównany z okresem gwarancji, zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego  z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w  tym zakresie)  są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu aktualny załącznik nr 7 do SIWZ uwzględniający powyższą zmianę.

Pytanie nr 48, dotyczy istotnych postanowień umowy, które zostaną wprowadzonego do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, §5 ust. 20

Prosimy o dodanie poniższego zapisu :

Zamawiający zobowiązuje się jednak, że skorzysta z uprawnień przysługujących mu w ramach rękojmi (ust. 15-19) tylko wówczas, kiedy wada / awaria nie została usunięta przez Wykonawcę w ramach i na warunkach udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49, dotyczy istotnych postanowień umowy, które zostaną wprowadzonego do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, §6 ust. 2

Prosimy o dodanie poniższego zapisu :

Każda ze stron ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych. Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom

Uzasadnienie

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50, dotyczy istotnych postanowień umowy, które zostaną wprowadzonego do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, §7 ust. 5

Prosimy o dodanie poniższego zapisu :

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji. Odstąpienie winno być poprzedzone pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniem do należytego, w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego.

Uzasadnienie

Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należytą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 95

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w punkcie nr 95 dwóch monitorów medycznych przeznaczonych do wyświetlania badań RTG/CT/MR o przekątnej nie mniejszej niż 21” oraz osobnego trzeciego monitora lub stacji All-In-One z wbudowanym monitorem o rozdzielczości nie mniejszej niż 5120 na 2880 z możliwością wyświetlania miliarda kolorów i jasności 500 nitów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52, dotyczy istotnych postanowień umowy, które zostaną wprowadzonego do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, §6

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów § 6 jak niżej:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:

a) za opóźnienie w dostawie towaru w terminie określonym w umowie, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,5%  0,1% wynagrodzenia brutto określonej w §3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

b) za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie towaru niezgodnego z umową, za opóźnienia w realizacji czynności reklamacyjnych oraz czynności wynikających z obowiązków gwarancyjnych oraz z rękojmi w wysokości 0,25% 0,1% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 5% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy,

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% 0,2% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,

f) za naruszenie jakiegokolwiek ustalonego w umowie obowiązku lub terminu Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem lit. a) i b), w tym obowiązku lub terminu wynikającego z rękojmi i gwarancji w wysokości 3% 1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy,

Reszta zapisów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż dokonał w tym zakresie zmian – patrz odpowiedź na pytania nr 8, 9, 33 oraz 34.

Pytanie nr 53

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania tomografu komputerowego rekondycjonowanego /używanego, wyprodukowanego przed 2019 r., spełniającego wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne. Powyższe rozwiązanie przełoży się na ponoszenie znacznie niższych wydatków przez Zamawiającego, co z kolei ma swoje odzwierciedlenie w racjonalnym wydatkowaniu środków publicznych, których Zamawiający jest dysponentem, i za których racjonalne wydatkowanie podlega odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

II. Z uwagi na dokonane modyfikacje w zakresie kryteriów oceny ofert w odpowiedzi na pytanie nr 13, 39 oraz 42 Zamawiający informuje, iż pkt XII SIWZ ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz oferty nieodrzucone będą oceniane w skali 100-punktowej wg wzoru:

S = C + P gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Cena”

P – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Parametry techniczne”

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów

Kryterium – Cena (C) obliczane wg wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto

------------------------------------------------   x 100 x 60 %

Cena brutto badanej oferty

Kryterium – Parametry techniczne (P) obliczane wg wzoru/punktacji:

Ilość punktów oferty badanej

---------------------------------------------- x 100 x 40%

Ilość punktów możliwych do zdobycia

| Nr pozycji opisu wg załącznika nr 2 do SIWZ | - Opis parametru | Parametr oceniany/ilość przyznawanych punktów |
| --- | --- | --- |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 2. | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 32 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor, posiadający detektor minimum 16 rzędowy | Tak, podać 32 warstwy – 0 pkt > 32 warstwy – 10 pkt |
| 3. | Szerokość detektora min. 18mm | 18-19mm – 0 pkt ≥ 20 mm – 5 pkt |
| II. GANTRY i STÓŁ |  |  |
| 7. | Maksymalne obciążenie stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania ± 0,25mm ≥ 205 kg | 205-220 kg – 0 pkt > 220 – 5 pkt |
| 10. | Dwa wskaźniki zatrzymania oddechu wyposażone w liczniki czasu widoczne dla pacjenta podczas badania niezależnie od kierunku wprowadzenia pacjenta do gantry | TAK/NIE Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 11. | Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do wybranego punktu (min. 3 jednoczasowe dostępne pozycje na gantry lub tablecie dotykowym) | TAK/NIE Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| III. GENERATOR I LAMPA RTG |  |  |
| 14. | Maksymalny prąd lampy dostępny w protokole badania | ≥ 350 mA - 399 mA – 0 pkt ≥ 400 mA – 10 pkt |
| 18. | Powierzchnia małego ogniska lampy rtg [mm²] 0,4 – 0,5 | Tak, podać: ≤ 0,40 – 6 pkt 0,42 – 5 pkt 0,44 – 4 pkt 0,46 – 3 pkt 0,48 – 2 pkt 0,50 – 1 pkt |
| 19. | Szybkość chłodzenia lampy min. 500 kHU/min | Tak, podać: 800-700 – 10 pkt 699-600 – 5 pkt 599-500 – 0 pkt |
| 21. | Maksymalna moc generatora min. 40KW | ≥ 40-45 kW – 0 pkt > 45 kW – 5 pkt |
| 22. | Odległość ognisko lampy rtg – detektor, max 104cm | Tak, podać: ≤95 – 10 pkt 95-100cm – 5 pkt > 100-104 – 0 pkt |
| IV. SYSTEM SKANOWANIA |  |  |
| 23. | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa rtg – detektor [s] ≤ 0,8 | 0,6 - 0,8 – 0 pkt ≤ 0,5 – 10 pkt |
| 25. | Liczba warstw akwizycyjnych powyżej 1 mm | 2 warstwy – 0 pkt 16 warstw – 10 pkt |
| 27. | Maksymalny zakres zmian wartość współczynnika pitch min. 1,5 | Tak, podać ≥1,5 – 1,74 – 0 pkt ≥1,75 – 5 pkt |
| 29. | Możliwość rekonstrukcji diagnostycznego pola obrazowania powyżej 50 cm z zachowaniem pełnej jednorodności i dokładności gęstości jak w polu diagnostycznym | Tak/Nie Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| V. KONSOLA OPERATORSKA |  |  |
| 37. | Stanowisko operatorskie – konsola akwizycyjna | Tak Jednomonitorowa – 0 pkt Dwumonitorowa – 5 pkt |
| 38. | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną | ≥ 19 " ≥ 19 " – 0 pkt ≥ 21 " – 1 pkt |
| 39. | Możliwość wybrania i protokołu badania bezpośrednio przy stole pacjenta, z panelu dotykowego na gantry lub z tabletu. | Tak/Nie Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| VI. OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ |  |  |
| 57. | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych topogramu i wybranego protokołu badania | Tak/Nie Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 61. | Sprzężenie tomografu ze wstrzykiwaczem kontrastu min kl I zgodnie z CanOpen 425 | Tak Kl.I i II – 0 pkt Kl III – 5 pkt Kl IV – 10 pkt |

W kryterium tym oferta może otrzymać maksymalnie 127 pkt.

- Zamawiający informuje o zmianie terminów:

Składania ofert: do 06.09.2018r. godz. 07:20

Otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego: 06.09.2018r. o godz. 07:30.

Adekwatnie do dokonanych modyfikacji treści SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 38 ust. 4a pkt 2) Ustawy PZP, Zamawiający zamieszcza stosowne ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, data przesłania: 20.08.2019r.

Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. VII „Wymagania dotyczące wadium” oferta musi być zabezpieczona wadium od daty terminu składania ofert, który uległ zmianie jak wyżej, przez cały okres związania ofertą tj. 60 dni.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe modyfikacje, jako stanowiące integralną część SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej.

....................................................................

Kierownik Zamawiającego