PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm. – dalej jako ustawa Pzp).

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Przedmiot zamówienia:

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w zakresie biochemii, immunodiagnostyki, analizy moczu, analizatorów parametrów krytycznych wraz z elementami zużywalnymi oraz dzierżawą sieci komputerowej na potrzeby laboratorium Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – PN 15/XI/2020

Miejsce realizacji:

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Os. XXX lecia 21, 47-303 Krapkowice

Zatwierdził:  Prezes Zarządu – Marcin Misiewicz

Data: 19.11.2020r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości i wykorzystania wyłącznie 
w ramach niniejszego postępowania opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej.

Uwaga:

1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

2. Wszelkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

3. Wykonawca winien śledzić na bieżąco stronę internetową Zamawiającego.

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Nazwa Zamawiającego:

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice

Adres strony internetowej

Adres poczty elektronicznej: przetargi@kcz.krapkowice.pl

Godziny urzędowania: 7:25 - 15:00.

Adres elektronicznej Skrzynki Podawczej (dalej adres ESP): /kczszpital/SkrytkaESP

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na numer opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu: 2020/S 229-563602

Identyfikator postępowania w miniportalu UZP - d200ff48-fcf7-4478-a758-c0c47a10ca8b

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy Pzp.

3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.),

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126),

c) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (Dz. U. z 2018r. poz. 1993),

d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2453),

e) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019r. poz. 2450),

f) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

- 4. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

- 5. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 214 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa zamówienia publicznego:

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w zakresie biochemii, immunodiagnostyki, analizy mocz, analizatorów parametrów krytycznych wraz z elementami zużywalnymi oraz dzierżawą sieci komputerowej dla potrzeb laboratorium  Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – PN 15/XI/2020.

1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne, stanowią formularze cenowo-ofertowe - załączniki nr 2a i  2b do SIWZ zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.kcz.krapkowice.pl stanowiące integralną częścią SIWZ.

1.2.Wspólny słownik zamówień (CPV):

33.69.65.00-0  - odczynniki laboratoryjne,

38.43.40.00-6 – analizatory krwi

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

Część 1 zamówienia – „Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w zakresie biochemii, immunodiagnostyki, analizy moczu wraz z dzierżawą sieci komputerowej”

###### Część 2  zamówienia – „Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych wraz z elementami zużywalnymi ”

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Miejsca wykonania/lokalizacja:

Laboratorium Analityczne  Krapkowickiego Centrum Zdrowia w Krapkowicach Sp. z o.o., Os. XXX lecia 21, 47-303 Krapkowice.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia/części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znani).

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w dostawy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający nie będzie dokonywał oceny braku podstaw do wykluczenia wobec podwykonawcy, który jednocześnie nie jest podmiotem trzecim, na którego potencjał wykonawca powołuje się w trybie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

- Wymagania dotyczące podwykonawstwa, zostały określone w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wymagania stawiane Wykonawcy dotyczące realizacji dostaw:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy,

- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego 
i terminowego wykonania zamówienia,

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia:

- Część 1 zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Część 2 zamówienia 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- V. Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b) ustawy Pzp i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp.

A. Warunki udziału w postępowaniu

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełniać następujące warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp:

1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie postawił żadnego warunku w zakresie pkt A.1.

2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Zamawiający nie postawił żadnego warunku w zakresie pkt A.2.

3. zdolność techniczna lub zawodowa:

Zamawiający nie postawił żadnego warunku w zakresie pkt A.3.

- Zamawiający zastrzega, iż na każdym etapie postępowania może uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

- B. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

- Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec którego zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający wykluczy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814)) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020r. poz. 1228)

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu.

- 3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 (za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1  pkt 13 lit. d) oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 oraz 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych, środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- 4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione dowody, o których mowa w pkt 3 za wystarczające.

C. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

- 1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

- 2. Przedłożony przez Zamawiającego wzór Jednolitego Dokumentu jest zgodny z rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejszej SIWZ.

- 3. (o ile dotyczy) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów.

- 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- 5. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Instrukcję wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przygotowaną przez Urząd Zamówień Publicznych (załącznik nr 4 do SIWZ).

- 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- 7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia w szczególności następujących dokumentów:

- 7.1. W zakresie warunków udziału w postępowaniu:

- 7.2. W zakresie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

- oświadczenie, że oferowane produkty stanowiące przedmiot zamówienia w całości spełniają wymagania Zamawiającego i posiadają wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania.

- deklarację oferenta (producenta) o spełnieniu wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem),

- karty charakterystyki odczynników.

- 7.3. W zakresie nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.);

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

- oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

- oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 
o zamówienia publiczne.

- 7.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

- w pkt 7.3.1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- pkt 7.3.2) - 7.3.3) i 7.3.5) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.3.1), składa dokument, o którym mowa w pkt 7.4.1) a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli 
w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

- 7.5. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- 7.6. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. W tej sytuacji Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- 7.7. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej w odniesieniu do kryteriów oceny ofert), dokona oceny podmiotowej Wykonawcy tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.

- 7.8. Jeżeli wybrany w tzw. „procedurze odwróconej” Wykonawca uchylałby się od zawarcia umowy, wówczas Zamawiający może zbadać, czy podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu podmiot, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

D. Ponadto Wykonawca dołączy do oferty:

1. Wypełniony Formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ),

2. Wypełnione odpowiednie Formularze ofertowo-cenowe - szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia (załączniki nr 2a i 2b  do SIWZ),

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy.

4. Dowód wpłaty wadium.

E. Warunki stawiane wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:

- 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także wspólnicy spółki cywilnej) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.

- 2. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- 3. Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Jednolity Dokument Zamówienia) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

- 4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- 5. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowania o których mowa o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

- 6. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, w sposób określony w V.A SIWZ (Określenie warunku udziału w postępowaniu).

- 7. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej powinno zostać przedstawione przez każdego członka Konsorcjum.

- 8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- 9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki cywilne), których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców (osób) oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia wyżej wskazanej umowy.

- 10. Niezależnie od postanowień umowy, o której mowa powyżej, w każdym przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki cywilnej):

- będą solidarnie i bezwarunkowo odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy, a solidarność ta nie będzie niczym wobec Zamawiającego ograniczona;

- powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym (Liderze), który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę i każdą z tych osób i na adres którego doręczane będą wszelkie pisma i oświadczenia.

- F. WYMAGANIA FORMALNE W STOSUNKU DO DOKUMENTÓW:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdziale VI.A.), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub identyfikatora postępowania).

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: przetargi@kcz.krapkowice.pl

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 2 adres e-mail.

4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2017r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016r. poz. 1126 z późn. zm.) tj.:

1) ofertę oraz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazuje w oryginale,

2) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawców i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, składane w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazuje w oryginale,

3) wadium w formie niepieniężnej, pod rygorem nieważności, wnosi się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi stron stosunku zobowiązaniowego oraz przekazuje w oryginale,

4) pełnomocnictwa sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazuje w oryginale,

5) oświadczenia lub dokumenty inne niż wymienione w pkt 1-4 dot. Wykonawcy, podwykonawców i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wymienionych w rozdziale V.C SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 1, 3 i 3a ustawy Pzp) sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazuje w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Jeżeli oryginały ww. dokumentów lub oświadczeń lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W tym celu należy wykonać skan postaci papierowej oświadczenia/dokumentu podpisanego własnoręcznie przez Wykonawcę/podwykonawcę/podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp i opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. „… w praktyce będzie to elektroniczne odwzorowanie oryginalnego oświadczenia lub dokumentu

sporządzonego pierwotnie w postaci papierowej, czyli skan oświadczenia lub dokumentu papierowego, a następnie potwierdzenie za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego“. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

- 5. Uzupełnieniu zgodnie z przepisem art. 26 ust. 3 oraz 3a ustawy Pzp podlegają dokumenty o których mowa we wskazanym przepisie. W tej sytuacji nie podlegają uzupełnieniu inne wymagane w SIWZ dokumenty takie jak np.: formularz oferty, dokumenty oceniane w ramach kryterium oceny ofert, dowód wniesienia wadium (jeżeli wymagane) itp.

- 6. Wszelkie inne dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego, a załączone przez Wykonawcę do oferty, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.

- 7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- G. (OPCJONALNIE) POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO

- 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- 3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów wraz z ofertą przedłoży w szczególności przedstawiając w tym celu - pisemne (oryginał) zobowiązanie - oświadczenie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument, z którego takie zobowiązanie wynika np. umowa itp.

- 4. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, musi być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu użyczającego zasoby. Zamawiający informuje, że będzie weryfikował zasady reprezentacji podmiotu trzeciego. Zamawiający zaleca, aby do oferty załączyć dokument, z którego takie upoważnienie będzie wynikało (np. dokument rejestrowy).

- 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów.

- 6. Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda aby z przedłożonego zobowiązania lub innych dokumentów wynikał:

- 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- 7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- 8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp.

- 9. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.3 ppkt 1) do 7) SIWZ.

- 10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, udostępniającego, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, określone przez Zamawiającego.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

A. Informacje ogólne

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zgodnie z art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego „Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli”. Ponadto zgodnie z art. 781 „§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym i § 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.“.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniportalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej

przetargi@kcz.krapkowice.pl.

3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Iwona Wymysłowska – tel. 510 599 105

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Ww. formularze dostępne są po założeniu konta i zalogowaniu na platformie ePUAP w zakładce „Katalog spraw”, w sekcji „Inne sprawy urzędowe”, „Zamówienia publiczne”, „Złożenie, zmiana, wycofanie oferty oraz komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą” lub po wejściu na https://miniportal.uzp.gov.pl/, w menu (w prawym górnym rogu strony), w zakładce „Formularze do komunikacji”.

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Ww. instrukcja dostępna jest na stronie, na której znajdują się formularze, o których mowa w ust. 4 lub na https://miniportal.uzp.gov.pl/, w menu (w prawym górnym rogu strony), w zakładce „Instrukcje”.

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

7. Za datę przekazania:

1) oferty - przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP (urzędowe poświadczenie przedłożenia - UPP),

2) uzupełnienia dot. oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy Pzp (JEDZ) - przyjmuje się datę jego przekazania na ePUAP,

3) wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji (składanych również na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 1, 3 lub 4, a także w wyniku wyjaśnień) - przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.1) Wykonawca może również przekazać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego przetargi@kcz.krapkowice.pl oświadczenia, dokumenty wymienione w ppkt 3) Wykonawca, przekazując ww. oświadczenia, dokumenty itp., żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. oświadczenia, dokumenty itp. Za datę przekazania ww. oświadczeń, dokumentów itp. przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. oświadczenia, dokumenty itp. z serwera pocztowego Zamawiającego.

8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Klucz publiczny stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

B. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

1.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.

1.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

1.5. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji) zostanie udostępniona na stronie internetowej.

Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

2.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

VII. Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

część 1 zamówienia – 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100),

część 2 zamówienia –   2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu przewidzianego na złożenie ofert, określonego w pkt X. SIWZ.

3. Forma wniesienia wadium (art. 45 ust 6 Pzp):

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach:

1) pieniądzu (tj. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego);

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.299).

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem) Wykonawca dołącza do oferty dowód wpłaty wadium - potwierdzający dokonanie przelewu. Na poleceniu przelewu zaleca się wpisać nr postępowania przetargowego: PN 15/XI/2020.

Wadium w pieniądzu należy wnosić na nr konta 85 8883 0005 2001 0011 6639 0001.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie (formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać numer konta, na jakie Zamawiający powinien dokonać jego zwrotu.

5. W pozostałych formach wniesienia wadium (w innej formie niż pieniądz) wymagane jest złożenie oryginału dokumentu w postaci elektronicznej – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę dokumentu i patrz: Opinia Uzp: Opinia dotycząca zasad wnoszenia niepieniężnych form wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po dniu 17 października 2018r.

6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania, ponownego wniesienia określa art. 46 Pzp.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

b) którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. (art. 85 ust. 1 pkt 3 Pzp). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (dostęp do ww. formularzy został opisany w rozdziale VI.A w ust. 4). Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres poczty elektronicznej, na których prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: .doc, .docx lub .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji korzystania z miniPortalu m.in. na stronie 23 i 29.

4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

5. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

6. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z serwisu eESPD udostępnionego przez Komisję Europejską pod adresem https://ec.europa.eu/tools/espd) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego w szczególności w jednym z następujących formatów: .pdf, .doc, .docx albo w innym formacie wskazanym w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2247).

7. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1579).

8. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać złożony razem z ofertą w sposób określony w SIWZ tj. przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego tj. /kczszpital/SkrytkaESP, znajdującej się na platformie ePUAP.

9. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

10. Pełna instrukcja:

1) wypełniania dokumentu JEDZ, dostępna jest na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcjawypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

2) składania dokumentu JEDZ w wersji elektronicznej, dostępna jest na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf

oraz na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/36195/Elektroniczny-JEDZkrotka-instrukcja.pdf

11. Wykonawca, który bierze udział samodzielnie w postępowaniu i nie polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedkłada JEDZ tylko w swoim zakresie.

12. (o ile dotyczy) Wykonawca, który bierze udział samodzielnie w postępowaniu, lecz polega na zdolnościach lub sytuacji co najmniej jednego innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi złożyć swój własny JEDZ zawierającym stosowne informacje wskazane w części II, sekcji C JEDZ wraz z odrębnym JEDZ odnoszącym się do każdego z podmiotów, na którego zdolnościach Wykonawca polega i w zakresie, w którym podmiot ten udostępnia swoje zdolności Wykonawcy.

13. W przypadku gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną, w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp, należy przedstawić odrębny JEDZ zawierający informacje wymagane w częściach II–IV dla każdego z biorących udział Wykonawców.

14. Wykonawca w cz. II JEDZ:

a) w sekcji A: nie wypełnia rubryki dotyczącej zamówienia zastrzeżonego (w niniejszym postępowaniu nie zastrzeżono warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp);

b) w sekcji A, pod poz. „Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie”, należy wpisać odpowiednio REGON lub Numer Identyfikacji Podatkowej. W przypadku osób

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które do celów podatkowych posługują się numerem ewidencyjnym Pesel, należy wpisać ten numer;

c) w sekcji B (Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy): wykonawca nie podaje daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

15. Wykonawca w części III JEDZ wypełnia sekcję A, B, C oraz sekcję D (sekcja D odnosi się do podstawy wykluczenia zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a) i pkt 21-23 ustawy Pzp).

16. Wykonawca cz. V JEDZ nie wypełnia.

17. Wykonawca w części I JEDZ, w sekcji A w miejscu opisanym „W stosownych przypadkach, wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę” – wskazuje części (lub części) zamówienia w stosunku do której (których) ma zamiar złożyć ofertę.

18. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

19. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ; bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność z wymaganiami SIWZ.

20. Ofertę należy sporządzić na formularzach zgodnych co do treści z formularzami stanowiącymi załączniki do SIWZ. W przypadku stosowania własnych druków muszą one zawierać wszystkie elementy i opisy zawarte w załączonych wzorach.

- 21. Niespełnienie warunków formalnych oferty  spowoduje jej odrzucenie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

22. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

23. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.

24. Oferta oraz załączniki do niej, musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - przez  ustanowionego  pełnomocnika.

- 25. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  - Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

  - Wypełnione odpowiednio Formularze cenowo - ofertowe  szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia- parametry graniczne (załączniki nr 2a i 2b do SIWZ);

  - Dokumenty i oświadczenia, zgodnie z postanowieniami pkt V.C.1,

  - Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania innych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie i udzielających pełnomocnictwa, natomiast w przypadku spółki cywilnej przez każdego z jej wspólników.

  - Dowód wniesienia wadium.

26. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

27. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

28. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

- B. Modyfikacja i wycofanie oferty:

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany, ani wycofać złożonej oferty.

3. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- X. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert

1. Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrować zgodnie z Instrukcją użytkownika miniPortalu i przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego tj. /kczszpital/SkrytkaESP, znajdującej się na platformie ePUAP.

Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców także na miniPortlu.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2. Termin składanie ofert upływa dnia  29.12.2020r. o godz. 08:00.

3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na adres ESP Zamawiającego podany w ust. 1.

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2020r. o godz. 08:30 w Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Piastowska 16A, 47-303 Krapkowice – I piętro,

6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

7. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Podczas otwarcia zostaną podane  informacje  zgodnie  z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp tj.: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- XI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. 	Zgodnie z art. 2 pkt 1) ustawy Pzp przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 178 z późn zm.).

Zgodnie z ustawą o cenach przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają wykonawcę – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

5. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) oraz w odpowiednich formularzach cenowych – załączniki nr 2a i 2b do SIWZ.

6. W formularzu zgodnym, co do treści z „Formularzem ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, należy podać cenę. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Cenę oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży brutto zgodnie ze wzorem: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

8. Cena ofertowa będzie stanowić podstawę do obliczenie wartości punktowej oferty.

9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Jednocześnie niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10. Zamawiający uzna poniżej opisane omyłki rachunkowe za oczywiste i poprawi je w następujący sposób:

- - w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową.

- 11. Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy omyłek rachunkowych będzie kierował się następującym sposobem poprawienia „oczywistej omyłki rachunkowej” zgodnie, z którym błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego zostanie poprawiony, przy założeniu jednak, że składniki (elementy) działania są prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić (obliczyć wynik działania), zostanie poprawiony z zastosowaniem powszechnie znanych reguł arytmetycznych.

- 12. W przypadku poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki.

- 13.  Zamawiający przypomina, że zgodnie z aktualnym orzecznictwem np. KIO/UZP 1841/10 z dnia 8 września 2010r. Wykonawca, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wniósł sprzeciwu, w sposób dorozumiany wyraża zgodę na poprawienie omyłek wskazanych przez Zamawiającego.

- 14. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak przeliczoną ofertę podda ocenie wg obowiązujących kryteriów.

- 15. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Powyższe dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Niepodanie żadnych danych oznacza, że obowiązek podatkowy nie przechodzi na Zamawiającego.

- XII. Kryteria oceny oferty

- Dotyczy części 1 zamówienia:

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

| Nazwa kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Cena (C) | 60% |
| Parametry techniczne | 40% |
| Razem | 100% |

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w ww. kryteriach otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

3. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

4. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz oferty nieodrzucone będą oceniane w skali 100-punktowej wg wzoru:

S = C + P gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Cena”

P – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Parametry techniczne”

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów

Kryterium – Cena (C) obliczane wg wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto

------------------------------------------------   x 100 x 60 %

Cena brutto badanej oferty

Kryterium - Parametry techniczne (P) obliczane wg wzoru:

Ilość punktów badanej oferty

---------------------------------------------------   x 100 x 40 %

Ilość punktów możliwych do zdobycia

| Lp. | Parametry podlegające ocenie | Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania za spełnianie warunku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Moduł biochemiczny i immunochemiczny wyposażony w jeden podajnik próbek, umożliwiający aspirację materiału do bada biochemiczno-immunologicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia między aparatami | 10 |
| 2. | Odczynniki predefiniowane w analizatorze i nie podlegające żadnym zabiegom dostosowawczym | 10 |
| 3. | Laboratoryjny system informatyczny w technologii wielodostępu | 10 |
| 4. | Podłączenie analizatorów do laboratoryjnego systemu informatycznego z dwustronną transmisją danych, spięcie z siecią szpitalną oraz systemami kontrahentów | 10 |

- 5. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

- Dotyczy części 2 zamówienia:

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

| Nazwa kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Cena (C) | 60% |
| Parametry techniczne | 40% |
| Razem | 100% |

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w ww. kryteriach otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

3. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

4. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz oferty nieodrzucone będą oceniane w skali 100-punktowej wg wzoru:

S = C + P gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Cena”

P – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Parametry techniczne”

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów

Kryterium – Cena (C) obliczane wg wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto

------------------------------------------------   x 100 x 60 %

Cena brutto badanej oferty

Kryterium - Parametry techniczne (P) obliczane wg wzoru:

Ilość punktów badanej oferty

---------------------------------------------------   x 100 x 40 %

Ilość punktów możliwych do zdobycia

| Lp. | Parametry podlegające ocenie | Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania za spełnianie warunku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czas konieczny do oznaczenia wszystkich parametrów w jednej próbce – max 60s | 10 |
| 2. | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu | 10 |
| 3. | Automatyczne mieszanie próbki | 10 |
| 4. | Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów | 10 |

- 5. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XIII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za spełniającą warunki ustawy Pzp oraz warunki podane w niniejszej SIWZ oraz uzyska największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny ofert.

3. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

- 5. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.

## 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 6a/6b do SIWZ.

- 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa i warunki wprowadzania zmian zostały wskazane w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 6a/6b do SIWZ.

- XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

## 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

## 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

## 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

## 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

## 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

## 6. Terminy wniesienia odwołania:

### Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

### Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

## 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1 i 6.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

## 8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

## 9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

## 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

## 11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r. poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

XVII. Opis części zamówienia

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na 2 części.

XVIII. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

XX. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXI. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczną

Adres poczty elektronicznej: przetargi@kcz.krapkowice.pl

Adres strony internetowej: http://kcz.krapkowice.pl/przetargi

Adres ESP: /kczszpital/SkrytkaESP

XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXIII. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXIV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXV. Ogłoszenia wyników postępowania

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 pkt 1) i 4) na stronie internetowej: http://kcz.krapkowice.pl/przetargi

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

XXVI. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów:

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,20 zł brutto,

- udostępnienie ma miejsce w siedzibie zamawiającego w czasie godzin jego urzędowania.

3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z poźn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

XXVII. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice jest Pan Bartłomiej Rutkowski, tel: 77 / 4467292, adres e-mail: iod@kcz.krapkowice.pl,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów                            w zakresie biochemii, immunodiagnostyki, analizy moczu, analizatorów parametrów krytycznych wraz                                      z elementami zużywalnymi oraz dzierżawą sieci komputerowej na potrzeby laboratorium Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – PN 15/XI/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych;

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

    - W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

    - Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

    - Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XXVIII. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć SIWZ:

1) Formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ;

2) Formularz cenowo-ofertowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załączniki nr 2a i 2b do SIWZ,

3) Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ;

4) Instrukcja wypełniania formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ;

5) Wzór oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ. Niniejszą informację Wykonawca przekazuje w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (DOTYCZY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W POSTĘPOWANIU);

6) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 6a do SIWZ – dotyczy części 1 zamówienia.

7) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 6b do SIWZ – dotyczy części 2 zamówienia.

8) Klucz publiczny – załącznik nr 7 do SIWZ.

9) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 8 do SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ

- FORMULARZ OFERTOWY

1. DANE WYKONAWCY

Nazwa: ..............................................................................................................................................................

Siedziba: ………….............................................................. Województwo: ………………………………………

Adres poczty elektronicznej: .............................................. Strona internetowa: ...............................................

Numer telefonu: ................................................................. Numer faksu: ........................................................

Numer KRS / NIP / Regon ..................................................

2. PRZEDMIOT OFERTY

| Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego - sygnatura akt: | PN 15/XI/2020 |
| --- | --- |
| Ogłoszonego przez: | Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice |
| Pod nazwą: | Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w zakresie biochemii, immunodiagnostyki, analizy moczu, analizatorów parametrów krytycznych wraz z elementami zużywalnymi oraz dzierżawą sieci komputerowej na potrzeby laboratorium Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. |

3. OFEROWANA WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA

| Części zamówienia | Wartość brutto – wartość oceniana |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| część 1 zamówienia – „Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w zakresie biochemii, immunodiagnostyki, analizy moczu wraz z dzierżawą sieci komputerowej” | …………… zł |
| część 2 zamówienia – „Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych wraz z elementami zużywalnymi” | …………… zł |

4. TERMINY

Oświadczam, że:

- Termin płatności od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury częściowej: 60 dni.

- Maksymalny termin dostawy odczynników: 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia przez pracownika Zamawiającego. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, jej realizacja nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Data ważności (okres przydatności do zużycia) …………………. m-cy (nie krótsza niż 12 miesięcy) od daty złożenia zamówienia.

- Reklamacje będą załatwiane w terminie (nie dłuższym niż 3 dni robocze): ………. dni robocze od daty jej otrzymania;

sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ....................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

5. OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

1. Imię / nazwisko: ................................. tel. kontaktowy ............................., faks: ................................

zakres odpowiedzialności .………………………...............

2. Imię / nazwisko: ................................. tel. kontaktowy ............................., faks: ................................

zakres odpowiedzialności .………………………...............

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię .........................................................Stanowisko ...............................................................................

Telefon .................................................................... Fax ......................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy.

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z SIWZ.

2.  Oświadczamy, że wykonamy zamówienie publiczne w terminie określonym w SIWZ.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wraz z wyjaśnieniami i zmianami, uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Wadium w kwocie ………………… zostało wniesione w dniu ……………… w formie/formach ……………………………….

8. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: Bank: ……………………………………………… Numer konta

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]*:

| - Lp. | - Nazwa części zamówienia | - Wskazanie firmy podwykonawcy (o ile są znani) |
| --- | --- | --- |

10. Wszelkie oświadczenia oraz dokumenty podane w niniejszej ofercie zostały złożone ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym.

11. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ........... do .............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania. Strony te wraz z uzasadnieniem wymaganym art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zostały umieszczone w osobnej kopercie z oznakowaniem „ZASTRZEŻONE”. (Jeżeli nie ma informacji zastrzeżonych Wykonawca w miejsce kropek wpisuje znak „–").

- 12. Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić):

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług: ............ Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ........... zł netto*.

* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Niepodanie żadnych danych oznacza, że obowiązek podatkowy na zamawiającego nie przechodzi.

13. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 
w art. 13 lub art. 14 RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

* niepotrzebne skreślić

........................ dnia …….........                                       ..................…………………............................................................

podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy  i składania oświadczeń woli w jego imieniu

załącznik nr 2a do SIWZ

- FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY

Część 1 zamówienia – „Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w zakresie biochemii, immunodiagnostyki, analizy moczu oraz dzierżawą sieci komputerowej”.

Zestawienie ilościowe badań

| Lp | Oznaczany parametr | Deklarowana ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Niezbędna ilość opakowań | Cena jednego opakowania netto | Wartość netto (kol.4x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | Albuminy | 6600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Alkohol etylowy | 360 |  |  |  |  |  |
| 3 | Fosfataza alkaliczna | 3900 |  |  |  |  |  |
| 4 | ALT | 34500 |  |  |  |  |  |
| 5 | AST | 15000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Amoniak | 660 |  |  |  |  |  |
| 7 | Amylaza | 2700 |  |  |  |  |  |
| 8 | ASO | 1200 |  |  |  |  |  |
| 9 | Białko całk. | 6600 |  |  |  |  |  |
| 10 | Bilirubina całk. | 12000 |  |  |  |  |  |
| 11 | BILD | 600 |  |  |  |  |  |
| 12 | Chlorki | 6000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Cholesterol całk. | 20400 |  |  |  |  |  |
| 14 | Cholesterol HDL | 12000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Cholesterol LDL | 3600 |  |  |  |  |  |
| 16 | CKL | 900 |  |  |  |  |  |
| 17 | CRP | 45000 |  |  |  |  |  |
| 18 | Fosfor | 4500 |  |  |  |  |  |
| 19 | GGTP | 12000 |  |  |  |  |  |
| 20 | GLUC3 | 43500 |  |  |  |  |  |
| 21 | GLUH2 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 22 | HbA1c | 3600 |  |  |  |  |  |
| 23 | Kreatynina | 54000 |  |  |  |  |  |
| 24 | Kw. moczowy | 7200 |  |  |  |  |  |
| 25 | Lipaza | 5100 |  |  |  |  |  |
| 26 | Magnez | 6900 |  |  |  |  |  |
| 27 | Mleczany | 3000 |  |  |  |  |  |
| 28 | Mocznik | 16500 |  |  |  |  |  |
| 29 | Potas | 49500 |  |  |  |  |  |
| 30 | Sód | 48000 |  |  |  |  |  |
| 31 | RF | 1500 |  |  |  |  |  |
| 32 | Wapń | 12600 |  |  |  |  |  |
| 33 | Żelazo | 10500 |  |  |  |  |  |
| 34 | Trójglicerydy | 18000 |  |  |  |  |  |
| IMMUNOCHEMIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ca 125 | 900 |  |  |  |  |  |
| 36 | Ca 19-9 | 900 |  |  |  |  |  |
| 37 | FT3 | 7500 |  |  |  |  |  |
| 38 | FT4 | 10500 |  |  |  |  |  |
| 39 | TSH | 27000 |  |  |  |  |  |
| 40 | HBsAg | 3000 |  |  |  |  |  |
| 41 | HCV | 3000 |  |  |  |  |  |
| 42 | betaHCG | 1500 |  |  |  |  |  |
| 43 | HE4 | 390 |  |  |  |  |  |
| 44 | Insulina | 900 |  |  |  |  |  |
| 45 | PCT | 12900 |  |  |  |  |  |
| 46 | PRL | 1200 |  |  |  |  |  |
| 47 | PSA | 4500 |  |  |  |  |  |
| 48 | TPO anty | 1800 |  |  |  |  |  |
| 49 | Troponina | 12000 |  |  |  |  |  |
| 50 | Syphilis | 900 |  |  |  |  |  |
| 51 | Witamina B12 | 2100 |  |  |  |  |  |
| 52 | Witamina D3 | 3600 |  |  |  |  |  |
| 53 | proBNP | 4500 |  |  |  |  |  |
| 54 | CKMB Stat | 10500 |  |  |  |  |  |
| ANALITYKA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mocz og. | 45000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

- Analizator – SYSTEM BIOCHEMICZNO-IMMUNOLOGICZNY

Wymagany znak zgodności CE dla oferowanego systemu zintegrowanego.

| Lp. | Parametry wymagane – część biochemiczna | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator -1 szt. nowy lub używany, maksymalnie 3 letni | TAK |  |
| 2. | Analizator w pełni automatyczny, pracujący w trybie „pacjent po pacjencie” | TAK |  |
| 3. | Moduł biochemiczny i immunochemiczny wyposażony w jeden podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemiczno-immunologicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia między aparatami. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4. | Priorytetowe oznaczanie próbek „cito” | TAK |  |
| 5. | Łączna wydajność części biochemicznej nie mniejsza niż 550 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
| 6. | Min. 55 pozycji odczynnikowych | TAK |  |
| 7. | Ilość pozycji dla próbek badanych min. 150, z możliwością ciągłego dostawiania w trakcie pracy | TAK |  |
| 8. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora | TAK |  |
| 9. | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych | TAK |  |
| 10. | Odczynniki predefiniowane w analizatorze i nie podlegające żadnym zabiegom dostosowawczym | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 11. | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek | TAK |  |
| 12. | Metody pomiaru: fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne, ISE-min. Na,K,Cl | TAK |  |
| 13. | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału | TAK |  |
| 14. | Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku, myte i sprawdzane automatycznie przez analizator | TAK |  |
| 15. | Analiza w fazie ciekłej | TAK |  |
| 16. | Możliwości analityczne: biochemia-enzymy, substraty, ISE białka specyficzne monitorowanie leków środki uzależniające i trucizny | TAK |  |
| 17. | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR, krwi pełnej | TAK |  |
| 18. | Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody | TAK |  |
| 19. | Wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości | TAK |  |
| 20. | Automatyczny przekaz wyników codziennej kontroli jakości do centrum ich opracowywania | TAK |  |
| 21. | Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego, z dwustronną transmisją danych, spięcie z siecią szpitalną oraz systemami kontrahentów | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 22. | Modem serwisowy i możliwość połączenia on line | TAK |  |
| 23. | Stacja uzdatniania wody | TAK |  |
| 24. | Naprawa i przeglądy serwisowe w dzierżawie aparatu | TAK |  |
| 25. | Naprawa w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego | TAK |  |
| 26. | Wyposażenie Pracowni w 2 wirówki laboratoryjne – nowe lub maksymalnie 3 letnie- z regulacją obrotów i czasu wirowania, na 24 próbki, wymiary nie większe niż:270mmx355mmx435mm | TAK |  |
| 27. | Wyposażenie Pracowni w lodówkozamrażarkę z 3 szufladami zamrażalnika – nowa lub maksymalnie 3-letnia | TAK |  |
| 28. | Wyposażenie Pracowni w szafę chłodniczą jednodrzwiową – nową lub maksymalnie 3-letnią | TAK |  |

WYMOGI DLA CZŁONU (analizatora) IMMUNOLOGICZNEGO

| Lp. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metoda pomiaru - chemiluminescencyjna | TAK |  |
| 2 | Wydajność min. 160 ozn./godz | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonania min. 25 oznaczeń z jednej próbki | TAK |  |
| 4 | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału | TAK |  |
| 5 | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek | TAK |  |
| 6 | Automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu liniowości metody | TAK |  |
| 7 | Priorytetowe oznaczanie próbek „cito” | TAK |  |
| 8 | Pełna krzywa kalibracji wczytywana automatycznie do analizatora | TAK |  |
| 9 | Wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości | TAK |  |
| 10 | Automatyczny przekaz wyników codziennej kontroli jakości do centrum ich opracowywania | TAK |  |
| 11 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora | TAK |  |
| 12 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych | TAK |  |
| 13 | Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego, z dwustronną transmisją danych, spięcie z siecią szpitalną oraz systemami kontrahentów | TAK |  |
| 14 | Naprawa i przeglądy serwisowe w dzierżawie aparatu | TAK |  |
| 15 | Naprawa w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego | TAK |  |

Wartość materiałów zużywalnych, kalibratorów  i kontroli  niezbędnych do przewidzianej  ilości  oznaczeń

| Lp. | Nazwa |  | Ilość opakowań | Cena 1 opakowania netto | Wartość netto (kol. 3 x kol. 4) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Łącznie materiały |  |  |  |  |  |  |  |
| x | x |  | Czynsz miesięczny netto | Czynsz miesięczny brutto | Wartość netto czynszu za 36 miesięcy | Wartość podatku VAT | Wartość netto czynszu za 36 miesięcy |
| Czynsz dzierżawny |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie odczynniki, materiały zużywalne, kalibratory, dzierżawa |  |  |  |  |  |  |  |

- Analizator immunologiczny, back up – 1 szt.  ze stołem, nowy

PARAMETRY GRANICZNE

| Lp | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metoda pomiaru - chemiluminescencyjna | TAK |  |
| 2. | Wydajność minimalna – 80 ozn./godz. | TAK |  |
| 3. | Możliwość wykonywania min. 15 oznaczeń z jednej próbki | TAK |  |
| 4. | Ciągły, rakowy system podawania próbek | TAK |  |
| 5. | Priorytetowe oznaczanie próbek „cito” | TAK |  |
| 6. | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek | TAK |  |
| 7. | Min. 15 odczynników na pokładzie | TAK |  |
| 8. | Kompatybilność odczynników z analizatorem głównym | TAK |  |
| 9. | Odczynniki gotowe do użycia | TAK |  |
| 10. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora | TAK |  |
| 11. | Min. 50 pozycji dla próbek badanych | TAK |  |
| 12. | Jednorazowe końcówki pipetora | TAK |  |
| 13. | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w surowicy | TAK |  |
| 14. | Pełna krzywa kalibracji wczytywana automatycznie do pamięci analizatora | TAK |  |
| 15. | Wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości | TAK |  |
| 16. | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora | TAK |  |
| 17. | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych | TAK |  |
| 18. | Komputerowe opracowywanie danych z możliwością współpracy z zewnętrznym oprogramowaniem lub systemem | TAK |  |
| 19. | Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego, z dwustronną transmisją danych, spięcie z siecią szpitalną oraz systemami kontrahentów | TAK |  |
| 20. | Naprawa i przeglądy serwisowe w dzierżawie aparatu | TAK |  |
| 21. | Naprawa w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego | TAK |  |

Wartość materiałów zużywalnych, kalibratorów  i kontroli  niezbędnych do przewidzianej  ilości oznaczeń

| Lp. | Nazwa |  | Ilość opakowań |  | Cena 1 opakowania netto | Wartość netto (kol. 3 x kol. 4) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Łącznie materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x | x |  | Czynsz miesięczny netto |  | Czynsz miesięczny brutto | Wartość netto czynszu za 36 miesięcy | Wartość podatku VAT | Wartość netto czynszu za 36 miesięcy |
| Czynsz dzierżawny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie odczynniki, materiały zużywalne, kalibratory, dzierżawa |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Analizator biochemiczny – back up -1 sztuka, ze stołem, fabrycznie nowy

PARAMETRY GRANICZNE

| Lp. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator w pełni automatyczny, pracujący w trybie „pacjent po pacjencie” | TAK |  |
| 2. | Wydajność min. 300 ozn./godz. | TAK |  |
| 3. | Metody pomiarów: fotometryczne, monochromatyczne, bichromatyczne, Punktu końcowego, kinetyczne | TAK |  |
| 4. | Kuwety jednorazowe | TAK |  |
| 5. | Odczynniki gotowe do użycia | TAK |  |
| 6. | Odczynniki predefiniowane w analizatorze i nie podlegające żadnym zabiegom dostosowawczym | TAK |  |
| 7. | Analiza w fazie ciekłej | TAK |  |
| 8. | Możliwości analityczne: biochemia – enzymy, substraty; białka specyficzne; monitorowanie leków; oznaczanie środków uzależniających i trucizn; | TAK |  |
| 9. | Wykonywanie badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR, krwi pełnej | TAK |  |
| 10. | Barkodowe identyfikowanie próbek | TAK |  |
| 11. | Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego, z dwustronną transmisją danych, spięcie z siecią szpitalną oraz systemami kontrahentów | TAK |  |
| 12. | Nie mniej niż 30 kanałów analitycznych aktywnych jednocześnie | TAK |  |
| 13. | Możliwość jednoczesnego wstawienia co najmniej 60 próbek | TAK |  |
| 14. | Możliwość dostawienia lub wymiany odczynników „dostępnych na pokładzie” bez przerywania pracy analizatora | TAK |  |
| 15. | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych | TAK |  |
| 16. | Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbek po przekroczeniu liniowości metody | TAK |  |
| 17. | Priorytetowe badanie próbek „cito” | TAK |  |
| 18. | Możliwość wykorzystania próbek pierwotnych | TAK |  |
| 19. | Możliwość podawania próbek w naczynkach 1-2ml | TAK |  |
| 20. | Wyposażenie w laboratorium pomieszczenia dla biochemicznego analizatora pomocniczego w klimatyzator ścienny | TAK |  |
| 21. | Naprawa i przeglądy serwisowe w dzierżawie aparatu | TAK |  |
| 22. | Naprawa w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego | TAK |  |

Wartość materiałów zużywalnych, kalibratorów, i kontroli  niezbędnych do przewidzianej  ilości  oznaczeń

| Lp. | Nazwa |  | Ilość opakowań |  | Cena 1 opakowania netto |  | Wartość netto (kol. 3 x kol. 4) |  | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. |  | 4. |  | 5. |  | 6. | 7. |
| Łącznie materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x | x |  | Czynsz miesięczny netto |  | Czynsz miesięczny brutto |  | Wartość netto czynszu za 36 miesięcy |  | Wartość podatku VAT | Wartość netto czynszu za 36 miesięcy |
| Czynsz dzierżawny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie odczynniki, materiały zużywalne, kalibratory, dzierżawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.  Analizator paskowy moczu  -  1 sztuka, fabrycznie nowy

PARAMETRY GRANICZNE

| Lp. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wydajność min. 100 ozn./godz. | TAK |  |
| 2. | Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu | TAK |  |
| 3. | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach | TAK |  |
| 4. | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych | TAK |  |
| 5. | Możliwość podłączenia do systemu komputerowego laboratoryjnego, spiętego z systemem szpitalnym i kontrahentów | TAK |  |
| 6. | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki | TAK |  |
| 7. | Kompensacja własnego zabarwienia moczu | TAK |  |
| 8. | Wyposażenie pracowni w wirówkę laboratoryjną - nowa z regulacją obrotów i czasu wirowania, na 24 próbki, wymiary nie większa niż 270x355x435mm | TAK |  |
| 9. | Wyposażenie pracowni w mikroskop do oceny osadu moczu – oświetlenie halogenowe | TAK |  |
| 10. | Naprawa i przeglądy serwisowe w dzierżawie aparatu | TAK |  |
| 11. | Naprawa w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego | TAK |  |

Wartość materiałów zużywalnych, kalibratorów, i kontroli  niezbędnych do przewidzianej  ilości oznaczeń

| Lp. | Nazwa |  | Ilość opakowań |  | Cena 1 opakowania netto | Wartość netto (kol. 3 x kol. 4) | Wartość podatku VAT |  | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. |  | 4. | 5. | 6. |  | 7. |
| Łącznie materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x | x |  | Czynsz miesięczny netto |  | Czynsz miesięczny brutto | Wartość netto czynszu za 36 miesięcy | Wartość podatku VAT |  | Wartość netto czynszu za 36 miesięcy |
| Czynsz dzierżawny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie odczynniki, materiały zużywalne, kalibratory, dzierżawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.  Dostawa sprzętu, oprogramowania i wdrożenia Laboratoryjnego Systemu Informatycznego spełniającego następujące warunki:

| Lp. | Wymagane funkcje | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratoryjny system informatyczny w technologii wielodostępu: - sprzęt (komputeromonitory) - wszystkie stanowiska pracy + 2 Punkty Poboru (11 sztuk), 3 drukarki: 2-ie jednoszufladowe + 1-dna centralna dwuszufladowa; - oprogramowanie; - wdrożenie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2. | Połączenie on-line wszystkich pracowni laboratorium, łącznie z serologią i zewnętrznym Punktem Poboru Krwi; | TAK |  |
| 3. | Dwukierunkowa komunikacja on-line z analizatorami przy użyciu protokołu HL-7 | TAK |  |
| 4. | Kodowanie próbek i pacjentów kodami paskowymi, identyfikacja pobranego materiału za pomocą naniesionego identyfikatora | TAK |  |
| 5. | Rejestracja pacjentów wraz z danymi demograficznymi: - automatycznie - manualnie | TAK |  |
| 6. | Możliwość wyszukiwania zleceń wg imienia i nazwiska, daty zlecenia lub planowanej daty wykonywania | TAK |  |
| 7. | Kontrola kompletności danych zlecenia | TAK |  |
| 8. | Nadzór nad stanem wykonania poszczególnych zleceń | TAK |  |
| 9. | Możliwość oznaczania pozycji próbki na statywach pracowni i wyszukiwania ich | TAK |  |
| 10. | Identyfikacja i wyszukiwanie zleceń na podstawie kodu kreskowego | TAK |  |
| 11. | Sumaryczne zestawienie wszystkich badań w aparatach | TAK |  |
| 12. | Zróżnicowany system uprawnień dla użytkowników systemu – pracownik/kierownik | TAK |  |
| 13. | Dostęp do jednoczesnego podglądu poprzednich wyników | TAK |  |
| 14. | Sposób akceptacji wyników: - automatycznie - manualnie - zdalnie (zewnętrznie) | TAK |  |
| 15. | Prezentacja wyników na wykresach skumulowanych | TAK |  |
| 16. | Możliwość wykonywania obliczeń statystycznych | TAK |  |
| 17. | Możliwość prowadzenia księgi zleceń | TAK |  |
| 18. | Możliwość eksportu raportów statystycznych | TAK |  |
| 19. | System posiada zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem | TAK |  |
| 20. | System posiada mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkownika do systemu | TAK |  |
| 21. | Raportowanie ilości wykonywanych badań w wybranym przedziale czasowym | TAK |  |
| 22. | Raportowanie kosztów wykonywanych badań | TAK |  |
| 23. | Raportowanie kosztów wykonywanych badań według płatnika | TAK |  |
| 24. | Automatyczna kontrola wiarygodności wyników badań i graficzna prezentacja wyników | TAK |  |
| 25. | Archiwizacja wyników badań i kontroli przez okres min. 1 roku | TAK |  |
| 26. | Możliwość prowadzenia gospodarki magazynowej: - automatycznie - manualnie | TAK |  |
| 27. | Możliwość administrowania działu księgowości - automatycznie - manualnie | TAK |  |
| 28. | Przyłączenie do aktualnie działającego systemu szpitalnego w celu umożliwienia oddziałom szpitalnym zlecania badań laboratoryjnych i odbierania wyników tych badań przez sieć informatyczną | TAK |  |
| 29. | Przyłączenie do systemów informatycznych działających u kontrahentów w celu umożliwienia im zlecania badań i odbierania wyników przez sieć informatyczną | TAK |  |
| 30. | Transmisja wyników kontroli bezpośrednio z analizatorów do oceniającego | TAK |  |

| Lp. | x | Czynsz miesięczny netto | Czynsz miesięczny brutto | Wartość czynszu za 36 miesięcy netto | Wartość podatku VAT | Wartość czynszu za 36 miesięcy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czynsz dzierżawny sieci informatycznej |  |  |  |  |  |

Łączna wartość za całość zamówienia

| x | Wartość netto w okresie 36 miesięcy | Wartość brutto w okresie 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| Łączna wartość za całość zamówienia (odczynniki, czynsz dzierżawny aparatów, materiały zużywalne, kalibratory, materiały kontrolne, czynsz sieci informatycznej) |  |  |
| Słownie wartość netto: |  |  |
| Słownie wartość brutto: |  |  |

....................................................................................................

(data i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

załącznik nr 2b do SIWZ

- FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY

- Część 2 zamówienia – „ Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych wraz z elementami zużywalnymi”

| Lp | Oznaczany parametr | Deklarowana ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Niezbędna ilość opakowań | Cena jednego opakowania netto | Wartość netto (kol.4x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | Gazometria +elektrolity+ oksymetria+ metabolity | 9000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE

| Lp. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwa przenośne ( jeden nowy, drugi back up maksymalnie 3 letni) zautomatyzowane analizatory parametrów krytycznych pracujące w systemie ciągłym, dokonujące jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru minimum: pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb, jony – Na, K, Ca, Cl, hemoglobina płodowa. | TAK |  |
| 2. | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l | TAK |  |
| 3. | Czas konieczny do oznaczenia wszystkich parametrów w jednej próbce – max 60s | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 4. | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki, kapilary, probówki poprzez automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów. | TAK |  |
| 5. | Możliwość wykonywania analizy z krwi pełnej, roztworów kontrolnych wodnych i przygotowanych na bazie krwi. | TAK |  |
| 6. | Objętość badanej próbki konieczna do oznaczenia wszystkich parametrów w zależności od trybu: max. 45ul – z kapilary max. 65 ul – ze strzykawki | TAK |  |
| 7. | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 8. | Analiza z wbudowanym mieszadłem próbek gazometrycznych | TAK |  |
| 9. | Wbudowany skaner (czytnik) do odczytu kodu kreskowego pacjenta oraz operatora, wbudowana drukarka umożliwiająca wydruk wyników. | TAK |  |
| 10. | Automatyczne mieszanie próbki | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 11. | Monitorowanie poziomu odczynników i ich stabilności na pokładzie | TAK |  |
| 12. | Maksymalnie 2 elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory oraz płyny kontroli jakości inne niż kalibratory gotowe do pracy bez dodatkowych czynności. | TAK |  |
| 10. | Materiały zużywalne po zainstalowaniu w aparacie zachowują ważność przez min. 30 dni lub do wyczerpania działań. | TAK |  |
| 11. | Aparat wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed utratą testów na wypadek wyłączenia zasilania. | TAK |  |
| 12. | Analizator posiadający wbudowany w pełni automatyczny system kontroli jakości z zakresami referencyjnymi dla 3-poziomowego materiału kontrolnego, zapewniający możliwość prowadzenia analizy całkowitego błędu dopuszczalnego dla poszczególnych parametrów – materiał kontrolny inny niż kalibracyjny. Kontrola jakości prowadzona codziennie na 3-ch poziomach, z wykresami Levey-Jenningsa. | TAK |  |
| 13. | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta. | TAK |  |
| 14. | Automatyczna kalibracja codzienna dla wszystkich parametrów mierzonych. | TAK |  |
| 15. | Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta. | TAK |  |
| 16. | Możliwość ponownej instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów. | TAK |  |
| 17. | Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 18. | Możliwość monitorowania poziomu odczynników i ich stabilności na pokładzie. | TAK |  |
| 19. | Możliwość zmiany godziny wykonywania automatycznej kontroli jakości. | TAK |  |
| 20. | Oprogramowanie oferowanego analizatora w języku polskim. | TAK |  |
| 21. | Samoczynna, automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (np. walidowanie roztworami przez operatora). | TAK |  |
| 22. | Dobowy czas kalibracji – max.30 minut (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu/wymianie nowej kasety) | TAK |  |
| 23. | Igłą aspirująca próbkę jako integralna część analizatora | TAK |  |
| 24. | Szkolenie z zakresu obsługi analizatorów | TAK |  |
| 25. | Wpięcie analizatorów do laboratoryjnego systemu komputerowego. | TAK |  |
| 26. | Gwarancja przez cały okres trwania umowy | TAK |  |

....................................................................................................

(data i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

UWAGA: Niniejszą informację Wykonawca przekazuje w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (DOTYCZY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W POSTĘPOWANIU). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy składa niniejszą informację.

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w zakresie  biochemii, immunodiagnostyki, analizy moczu, analizatorów parametrów krytycznych wraz z elementami zużywalnymi oraz dzierżawą sieci komputerowej na potrzeby laboratorium Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – PN 15/XI/2020

/Nazwa zamówienia/

Oświadczam(y), że:

nie należę(my) do grupy kapitałowej *

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 184 z późn. zm.).

z żadnym Wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu,

należę(my) do grupy kapitałowej*

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 184 z późn. zm.).

z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

lp.; Nazwa podmiotu; Siedziba (adres). 1. 2. 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

PODPIS(Y):

| lp. | Nazwa(y) Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania w imieniu Wykonawcy | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W przypadku ofert wspólnych (np. konsorcjum), niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną

*   zaznaczyć właściwe

załącznik nr 6a do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA NR ……………………

zawarta  dnia ……………….r. w Krapkowicach, pomiędzy:

Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

z siedzibą w Krapkowicach, os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000312406, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy,

NIP 1990080635, REGON 160213499,

reprezentowana przez:

Marcina Misiewicz - Prezesa Zarządu,

zwanym dalej Zamawiającym a

.................................................. prowadzącym/cą działalność gospodarczą ..............................................., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta ............., Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ........................., będącą podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiadającą NIP.......................... posługujący się numerem REGON.......................

reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest:

- dostawa przez Wykonawcę odczynników laboratoryjnych do oznaczeń parametrów w zakresie: biochemii, immunodiagnostyki, analizy moczu w asortymencie wykazanym szczegółowo w ofercie przetargowej z dnia ...................., która jest załącznikiem do niniejszej umowy, zgodnie z warunkami SIWZ stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy;

- dzierżawa aparatów do biochemii, immunodiagnostyki, analizy moczu zwanych dalej przedmiotem dzierżawy, które Wykonawca oddaje Zamawiającemu do używania zgodnie  z przeznaczeniem.

- Wykonawca wydzierżawi również Zamawiającemu sieć komputerową spełniającą warunki określone  w załączniku do niniejszej umowy. Wykonawca wykona podłączenie (spięcie) sieci informatycznej laboratoryjnej z siecią Zamawiającego, z wykorzystaniem osieciowania (okablowanie) znajdującego się w pomieszczeniach laboratorium, a użytkowanych przez Zamawiającego.

2. Ilości zużycia odczynników laboratoryjnych w okresie obowiązywania umowy podane przez Zamawiającego są ilościami szacunkowymi. Dopuszcza się możliwość nie wykorzystania całości zamówienia w okresie obowiązywania umowy w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Wówczas Wykonawca przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonane zamówienie. Zmniejszenie nie przekroczy 60% całkowitej wartości umowy.

§ 2

1.  Zamawiający zobowiązuje się odnośnie dzierżawy aparatów i sieci komputerowej do:

- Opłacania czynszu miesięcznie brutto w wysokości ....................... zł (słownie: ........................................... złotych 00/100) – za wszystkie dzierżawione urządzenia,

- Używania przedmiotów dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta, a także utrzymywania ich w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu,

- Utrzymywania przedmiotu dzierżawy w stanie przydatnym do umówionego użytku,

- Ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy od kradzieży i od zdarzeń losowych na własny koszt,

- Przekazania Wykonawcy przyszłych ewentualnych roszczeń wobec firmy ubezpieczeniowej, których podstawą jest dokonanie ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy,

- Niedokonywania jakichkolwiek zmian czy przeróbek przedmiotu dzierżawy, ani usuwania, odłączania 
lub dołączania jakichkolwiek części, bez uprzedniej zgody Wykonawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Po zakończeniu umowy, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym (uwzględniającym jego normalne zużycie) w terminie 7 dni od daty zakończenia umowy; Zwrot przedmiotu dzierżawy zostanie potwierdzony przez Wykonawcę w Protokole Przekazania/Odbioru, który stanowi załącznik  do niniejszej umowy,

- Odpowiedzialności wobec Wykonawcy za utratę i uszkodzenie przedmiotu dzierżawy wynikłe z jego winy oraz siły wyższej. Zamawiający nie ponosi jednak odpowiedzialności za zużycie będące wynikiem normalnej eksploatacji przedmiotu dzierżawy,

- Przejęcia przedmiotu dzierżawy na podstawie protokołu Przekazania/Odbioru, który stanowi załącznik  do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest odnośnie dzierżawy aparatów i sieci komputerowej do:

- Ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy na czas transportu i do czasu podłączenia i protokolarnego przekazania Zamawiającemu oraz zapewnienia transportu przedmiotu dzierżawy do miejsca instalacji tj. do Laboratorium Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach, na własny koszt i ryzyko,

- Pokrycia kosztów instalacji aparatów, przyłączeniem oprogramowania i szkolenia pracowników Zamawiającego – w liczbie nie większej niż 15 osób,

- Dokonywania odpisów amortyzacyjnych przedmiotu dzierżawy w oparciu o obowiązujące stawki amortyzacyjne,

- Udzielenia gwarancji na okres obowiązywania umowy, licząc od dnia instalacji przedmiotu dzierżawy i ponoszenia wszelkich kosztów związanych z naprawą urządzeń stanowiących przedmiot dzierżawy,

- Podjęcia naprawy sieci komputerowej lub aparatów w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego przez Kierownika laboratorium lub jego zastępcę,

- W przypadku stwierdzenia, że naprawa sprzętu, będzie przekraczać 24 godzin od daty o której mowa w pkt. 5 Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu urządzenie zastępcze,

- Do umożliwienia wykonywania wydruków z przeprowadzanych badań w przypadku wystąpienia awarii sieci komputerowej,

- W przypadku niedotrzymania terminu podanego w pkt. 5 lub niezrealizowania obowiązku, o którym mowa w pkt. 6 i 7 przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania badań podmiotom trzecim. Różnicą między należnością za zlecone podmiotowi trzeciemu badania, a kosztem odczynników, które zostałyby zużyte przez Zamawiającego w razie wykonywania badania na przedmiocie dzierżawy, obciążony zostanie Wykonawca,

- W stosunku do wydzierżawianych aparatów i sieci komputerowej ponoszenia kosztów napraw w przypadku awarii nie wynikającej z winy Zamawiającego, konserwacji, przeglądów technicznych i napraw w okresie obowiązywania umowy z wyjątkiem kosztów materiałów zużywanych wyszczególnionych w załączniku do  złożonej oferty przez Wykonawcę z dnia .................

§3

            - Dostawa przedmiotu dzierżawy, z wyjątkiem sieci komputerowej, nastąpi w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, transportem Wykonawcy do laboratorium Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach na os. XXX-lecia 21. Odbiór dostarczonego przedmiotu dzierżawy, z wyjątkiem sieci komputerowej, nastąpi w terminie 7 dni od dnia dostawy, na podstawie podpisanego obustronnie Protokołu Przekazania/Odbioru, po zrealizowaniu następujących działań:

1) instalacji urządzeń;

2) uruchomienie urządzeń;

3) przeszkolenie pracowników Zamawiającego - max. 15 osób

- Sieć komputerowa zostanie zamontowana w terminie 7 dni od dnia dostarczenia przedmiotu dzierżawy, o którym mowa w ust. 1.

- Wykonawca dokona spięcia sieci komputerowej laboratorium z siecią Zamawiającego i oprogramowaniem szpitalnym MEDICOM na swój koszt do dnia ...................... zgodnie z § 2 ust. 2, pkt. 2 umowy.

- Wykonawca dokona spięcia sieci komputerowej laboratorium z siecią kontrahentów na swój koszt w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia przedmiotu dzierżawy.

- Odbiór wykonania czynności, o których mowa w ust. 2 i 3 nastąpi poprzez spisanie protokołu Przekazania/Odbioru, po wykonaniu przez Wykonawcę następujących czynności: uruchomieniu sieci, stwierdzeniu prawidłowości jej funkcjonowania i współpracy z systemem Medicom Zamawiającego oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego, zgodnie z § 2 ust. 2 lit. b umowy.

- Zamówienia odczynników, które zostaną otrzymane do godz. 13:30 danego dnia roboczego zostaną zrealizowane tego samego dnia; po tej godzinie, zamówienia zostaną zrealizowane w kolejnym dniu roboczym. Czas dostawy wynosi do  5 dni roboczy; liczonych od dnia realizacji zamówienia (nie dotyczy materiału kontrolnego, jeśli zamówienie zostanie złożone przed terminem dostępności danej serii na podstawie harmonogramu dostępnego na stronie Wykonawcy, wówczas zamówienie zostanie zrealizowane bezzwłocznie według podanego terminu dla zamówionej serii).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany danego produktu na inny mieszczący się w przedmiocie umowy i ofercie przetargowej w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia odczynników do oznaczeń parametrów „na cito”, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 1 dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni realizację dostaw odczynników do oznaczeń parametrów w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonych asortymentów przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp., ponosząc jednocześnie wszystkie koszty z tym związane.

- Dostawy odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer .....................................), emailem (na adres ..............................................................) lub pocztą na adres Zamawiającego. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT).

- Dostawy będące przedmiotem zamówienia będą dostarczane do Laboratorium Zamawiającego, os. XXX-lecia 21 w Krapkowicach, na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający ma obowiązek sprawdzić dostarczony asortyment pod względem zgodności dostawy z zamówieniem, w terminie 2 dni roboczych od daty odbioru dostawy. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między zamówieniem a dokonaną dostawą, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych od daty odbioru dostawy. Inne zauważone wady Zamawiający zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie po ich wykryciu. Wymiana towaru na wolny od wad nastąpi po rozpatrzeniu reklamacji, w ciągu 5 dni od daty pisemnego zawiadomienia, na towar wolny od wad, na koszt Wykonawcy.

- Termin ważności na wszystkie pozycje zamówionych odczynników nie może być krótszy niż 6 m–cy od daty dostawy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 3 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innym ustalonym przez Ministerstwo Zdrowia dokumencie wymaganym przepisami obowiązującego prawa, w oparciu o które zostały dopuszczone do obrotu oraz przestrzegania terminów ważności na dostarczony towar.

§ 4

- Strony uzgadniają łączną wartość netto umowy za dostarczenie odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów itp. na kwotę netto ............................................................zł (słownie: ......................................................00/100 złotych) + podatek VAT w wysokości .......................... zł,  tj. ...................................... zł brutto (słownie: ...................................................... złotych 00/100).

- Na cenę, o której mowa w ust. 1, składają się ceny jednostkowe odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów itp. wyszczególnione w załączniku do umowy.

- W cenach jednostkowych za wszystkie rodzaje odczynników i materiałów zużywalnych zawierają się wszystkie koszty związane z ich dostawą do Zamawiającego.

- Wartość czynszu dzierżawnego przedmiotu dzierżawy, w całym okresie obowiązywania umowy wynosi: ......................... zł  netto (słownie: .......................................... złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości ......................... zł, tj. ................. zł brutto (słownie: .............................................. złotych 00/100).

- Strony ustalają, że ceny jednostkowe za dostarczenie odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów itp. oraz dzierżawę sprzętu i sieci informatycznej pozostają bez zmian w okresie obowiązywania umowy.

§ 5

Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od dnia ....................... do dnia. .....................

§ 6

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych oraz ilości rzeczywiście zrealizowanych dostaw.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności wynikającej z faktury VAT za dostarczony towar oraz dzierżawę urządzeń i sieci informatycznej w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej, po dostarczeniu towaru, faktury VAT, na rachunek nr: ......................................... w banku ................................................................ .

- Rozliczenie czynszu za dzierżawione aparaty i sieć informatyczną następuje w trybie miesięcznym z dołu, na podstawie prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT.

- Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania umownego terminu zapłaty należności, Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, po uprzednim pisemnym pod rygorem nieważności, wezwaniu Zamawiającego i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu zapłaty nie krótszego niż 14 dni.

§ 7

Wykonawcy służy prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym (w części nie wykonanej) w przypadku zalegania przez Zamawiającego z płatnością łącznie za co najmniej 4 dostawy częściowe i 4 miesiące opłat czynszowych.

§ 8

1. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawować będzie :

- ze strony Zamawiającego –Pani Alicja Maciejewska - kierownik laboratorium tel. 77 44 67 209

- ze strony Wykonawcy –....................................................,tel. .....................................................

2. Wykonawca ma prawo kontrolowania w każdym czasie, przez upoważnione sobie osoby, sposobu wykorzystania i stanu przedmiotu dzierżawy oraz dokumentów z nim związanych.

§ 9

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 50% łącznej wartości brutto niezrealizowanej części umowy,  w razie gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub ją rozwiąże z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

    - w wysokości 0,5% wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dostawy,

    - w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w § 4 ust. 4 za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji sprzętu, sieci lub odczynników za każdy dzień opóźnienia , liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie poszczególnych wad.

    - w wysokości 0,5 %wartości umowy za każdy dzień opóźnienia przedmiotu dostawy lub nie zrealizowania, któregoś z jej elementów.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) 5 % wartości umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z winy Zamawiającego,

§ 10

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zapłaconych kar umownych.

§ 11

Umowa została zawarta w oparciu o tryb „przetargu nieograniczonego” (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) – art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Wszelkie zawiadomienia dotyczące niniejszej umowy mogą być dokonywane za pośrednictwem listów poleconych, przy czym pismo dwukrotnie awizowane i niepodjęte w terminie uznaje się za doręczone.

§13

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku:

  - ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, skutkującej zmianą wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

  - zakończenia produkcji lub wycofania z rynku przedmiotu dostawy; wówczas Strony dopuszczają zmianę przedmiotu dostawy na produkt o tych samych, bądź wyższych parametrach, po cenie jednostkowej nie wyższej niż wskazana w ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności produktu, na który następuje zmiana, w stosunku do uprzednio zaoferowanego.

  - w przypadku obniżenia przez producenta ceny za produkt strony dopuszczają możliwość zmiany umowy poprzez obniżenie ceny jednostkowej za produkt w sposób uwzględniający obniżenie ceny przez producenta.

§ 14

Wykonawca nie może przekazać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 15

- W przypadku nienaruszania warunków umowy przez jedną ze stron, umowa może zostać wypowiedziana 
przez drugą stronę, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§17

Umowę sporządzono dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

# Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz złożona na jej podstawie oferta Wykonawcy z dnia .......................

Zamawiający				          Wykonawca

załącznik nr 6b do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA NR ……………………

zawarta  dnia ……………….r. w Krapkowicach, pomiędzy:

Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

z siedzibą w Krapkowicach, os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000312406, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy,

NIP 1990080635, REGON 160213499,

reprezentowana przez:

Marcina Misiewicz - Prezesa Zarządu,

zwanym dalej Zamawiającym

a

.................................................. prowadzącym/cą działalność gospodarczą ..............................................., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta ............., Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ........................., będącą podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiadającą NIP.......................... posługujący się numerem REGON.......................

reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1

Przedmiotem umowy jest dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych – 2 szt wraz z elementami zużywalnymi zwanych dalej przedmiotem dzierżawy, które Wykonawca oddaje Zamawiającemu do używania zgodnie  z przeznaczeniem i z ofertą przetargowa z dnia ………………………

§ 2

1.  Zamawiający zobowiązuje się odnośnie dzierżawy dwóch analizatorów do:

- Opłacania czynszu miesięcznie brutto w wysokości ....................... zł (słownie: ........................................... złotych 00/100) – za dwa dzierżawione analizatory,

- Używania przedmiotów dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta, a także utrzymywania ich w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu,

- Utrzymywania przedmiotu dzierżawy w stanie przydatnym do umówionego użytku,

- Ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy od kradzieży i od zdarzeń losowych na własny koszt,

- Przekazania Wykonawcy przyszłych ewentualnych roszczeń wobec firmy ubezpieczeniowej, których podstawą jest dokonanie ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy,

- Niedokonywania jakichkolwiek zmian czy przeróbek przedmiotu dzierżawy, ani usuwania, odłączania 
lub dołączania jakichkolwiek części, bez uprzedniej zgody Wykonawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Po zakończeniu umowy, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym (uwzględniającym jego normalne zużycie) w terminie 7 dni od daty zakończenia umowy; Zwrot przedmiotu dzierżawy zostanie potwierdzony przez Wykonawcę w Protokole Przekazania/Odbioru, który stanowi załącznik  do niniejszej umowy,

- Odpowiedzialności wobec Wykonawcy za utratę i uszkodzenie przedmiotu dzierżawy wynikłe z jego winy oraz siły wyższej. Zamawiający nie ponosi jednak odpowiedzialności za zużycie będące wynikiem normalnej eksploatacji przedmiotu dzierżawy,

- Przejęcia przedmiotu dzierżawy na podstawie protokołu Przekazania/Odbioru, który stanowi załącznik  do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest odnośnie dzierżawy analizatorów do:

- Ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy na czas transportu i do czasu podłączenia i protokolarnego przekazania Zamawiającemu oraz zapewnienia transportu przedmiotu dzierżawy do miejsca instalacji tj. do laboratorium w Krapkowicach, na własny koszt i ryzyko,

- Pokrycia kosztów instalacji analizatorów, wpięcie analizatorów do laboratoryjnego systemu informatycznego i szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu obsługi analizatorów,

- Dokonywania odpisów amortyzacyjnych przedmiotu dzierżawy w oparciu o obowiązujące stawki amortyzacyjne,

- Udzielenia gwarancji na okres obowiązywania umowy, licząc od dnia instalacji przedmiotu dzierżawy i ponoszenia wszelkich kosztów związanych z naprawą urządzeń stanowiących przedmiot dzierżawy,

- W stosunku do wydzierżawianych analizatorów ponoszenia kosztów napraw w przypadku awarii nie wynikającej z winy Zamawiającego, konserwacji, przeglądów technicznych i napraw w okresie obowiązywania umowy z wyjątkiem kosztów materiałów zużywanych wyszczególnionych w załączniku do  złożonej oferty przetargowej z dnia .................

§3

            - Dostawa przedmiotu dzierżawy nastąpi w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, transportem Wykonawcy do laboratorium w Krapkowicach na os. XXX-lecia 21. Odbiór dostarczonego przedmiotu dzierżawy nastąpi w terminie 7 dni od dnia dostawy, na podstawie podpisanego obustronnie Protokołu Przekazania/Odbioru, po zrealizowaniu następujących działań:

1) instalacji analizatorów;

2) uruchomienie analizatorów;

3) przeszkolenie personelu  Zamawiającego z zakresu obsługi analizatorów,

§ 4

- Strony uzgadniają łączną wartość netto umowy za dostarczenie materiałów zużywalnych na kwotę netto ............................................................zł (słownie: ......................................................00/100 złotych) + podatek VAT w wysokości .......................... zł,  tj. ...................................... zł brutto (słownie: ...................................................... złotych 00/100).

- Na cenę, o której mowa w ust. 1, składają się ceny jednostkowe materiałów zużywalnych wyszczególnione w załączniku do umowy.

- W cenach jednostkowych za wszystkie rodzaje materiałów zużywalnych zawierają się wszystkie koszty związane z ich dostawą do Zamawiającego.

- Wartość czynszu dzierżawnego przedmiotu dzierżawy, w całym okresie obowiązywania umowy wynosi: ......................... zł  netto (słownie: .......................................... złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości ......................... zł, tj. ................. zł brutto (słownie: .............................................. złotych 00/100).

- Strony ustalają, że ceny jednostkowe za dostarczenie  materiałów zużywalnych  oraz dzierżawę analizatorów pozostają bez zmian w okresie obowiązywania umowy.

§ 5

Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od dnia ...................... do dnia. .....................

§ 6

            - Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych oraz ilości rzeczywiście zrealizowanych dostaw.

            - Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty należności wynikającej z faktury VAT za dostarczony towar oraz dzierżawę analizatorów  w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej, po dostarczeniu towaru, faktury VAT, na rachunek nr: ......................................... w banku ................................................................

            - Rozliczenie czynszu za dzierżawione analizatory następuje w trybie miesięcznym z dołu, na podstawie prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT.

            - Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

            - W przypadku niedotrzymania umownego terminu zapłaty należności, Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, po uprzednim pisemnym pod rygorem nieważności, wezwaniu Zamawiającego i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu zapłaty nie krótszego niż 14 dni.

§ 7

Zleceniobiorcy służy prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym (w części nie wykonanej) w przypadku zalegania przez Zleceniodawcę z płatnością łącznie za co najmniej 4 dostawy częściowe i 4 miesiące opłat czynszowych.

§ 8

1. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawować będzie :

- ze strony Zamawiającego –Pani Alicja Maciejewska - kierownik laboratorium tel. 77 44 67 209

- ze strony Wykonawcy –....................................................,tel. .....................................................

2. Wykonawca ma prawo kontrolowania w każdym czasie, przez upoważnione sobie osoby, sposobu wykorzystania i stanu przedmiotu dzierżawy oraz dokumentów z nim związanych.

§ 9

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 50% łącznej wartości brutto niezrealizowanej części umowy,  w razie gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub ją rozwiąże z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

    - w wysokości 0,5% wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dostawy,

    - w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w § 4 ust. 4 za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji analizatorów za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie poszczególnych wad.

    - w wysokości 0,5 %wartości umowy za każdy dzień opóźnienia przedmiotu dostawy lub nie zrealizowania, któregoś z jej elementów.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) 5 % wartości umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z winy Zamawiającego,

§ 10

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zapłaconych kar umownych.

§ 11

Umowa została zawarta w oparciu o tryb „przetargu nieograniczonego” (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) – art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Wszelkie zawiadomienia dotyczące niniejszej umowy mogą być dokonywane za pośrednictwem listów poleconych, przy czym pismo dwukrotnie awizowane i niepodjęte w terminie uznaje się za doręczone.

§13

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku:

- ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, skutkującej zmianą wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

- zakończenia produkcji lub wycofania z rynku przedmiotu dostawy; wówczas Strony dopuszczają zmianę przedmiotu dostawy na produkt o tych samych, bądź wyższych parametrach, po cenie jednostkowej nie wyższej niż wskazana w ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności produktu, na który następuje zmiana, w stosunku do uprzednio zaoferowanego.

- w przypadku obniżenia przez producenta ceny za produkt strony dopuszczają możliwość zmiany umowy poprzez obniżenie ceny jednostkowej za produkt w sposób uwzględniający obniżenie ceny przez producenta.

§ 14

Wykonawca nie może przekazać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 15

- W przypadku nienaruszania warunków umowy przez jedną ze stron, umowa może zostać wypowiedziana 
przez drugą stronę, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§17

Umowę sporządzono dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

# Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz złożona na jej podstawie oferta Wykonawcy z dnia .......................

Zamawiający					    Wykonawca

załącznik nr 8 do SIWZ – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w Krapkowicach w dniu…………. pomiędzy:

Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o., z siedzibą: os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice

wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000312406, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 1990080635, REGON: 160213499,

reprezentowaną  przez:

Marcina Misiewicza   -	Prezesa Zarządu

zwaną dalej „Zamawiający”

a

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

zwaną w treści umowy „Wykonawca”

Wprowadzenie

Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że zawarli umowę w dniu … na przedmiot umowy określony w … § umowy nr … Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 1

Definicje

- Podmiot przetwarzający – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy umowy powierzenia z Zamawiającym, zwany dalej Wykonawcą

- Administrator - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o celach 
i środkach przetwarzania danych osobowych, zwany także Zamawiającym

- Zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,

- Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, 
a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,

- Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

- Inny podmiot przetwarzający - podmiot, któremu podmiot przetwarzający w imieniu administratora pod-powierzył w całości lub częściowo przetwarzanie danych osobowych,

- Umowa Główna – umowa nr … zawarta w dniu …, której przedmiotem jest … ,

- Umowa – niniejsza umowa.

§ 2

## Przedmiot Umowy, cel, charakter i zakres

- Przedmiotem umowy jest powierzenie przez Zamawiającego danych osobowych do przetwarzania przez Wykonawcę.

- W celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy Głównej Wykonawca może  w ramach realizacji umowy pozyskać następujące dane: Dane osobowe oraz dane dotyczące zdrowia pacjentów  (np. imię nazwisko, PESEL, płeć, rozpoznanie kliniczne-podejrzenie, wiek pacjenta, data przyjęcia do szpitala, data zgonu), dane osobowe pracowników (np. imię nazwisko, prawo wykonywania zwodu, stanowisko, dane specjalizacji), dane genetyczne.

- Wykonawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu (podwykonawcy), po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego na powierzenie podwykonawcy dalszego przetwarzania danych osobowych w określonym celu i zakresie, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub jeśli wynika to z Umowy Głównej.

- W przypadku skorzystania z podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, iż podwykonawca przetwarzał będzie dane osobowe wyłącznie w celu i w zakresie opisanym w umowie zawartej przez podwykonawcę z Wykonawcą przy czym cel i zakres przetwarzania nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy i z Umowy Głównej oraz podwykonawca zobowiązany będzie do zachowania wszelkich wymagań oraz warunków przetwarzania danych osobowych wynikających z niniejszej Umowy i Umowy głównej oraz przepisów prawa.

- Za wszelkie szkody spowodowane nienależytym przetwarzaniem danych osobowych przez Podwykonawcę wobec Zamawiającego odpowiadać będzie bezpośrednio Wykonawca.

3

Czas trwania

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy głównej.

- W terminie 7 dni od ustania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia powierzonych danych, ze wszystkich nośników, programów i aplikacji w tym również kopii, chyba, że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa.

- Wykonawca w terminie 7 dni od ustania Umowy zobowiązany jest do zwrotu powierzonych danych na nośnikach papierowych lub elektronicznych

§4

Obowiązki i prawa

- Wykonawca  zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, opisane w rozdziale III Rozporządzenia 
(w szczególności w zakresie informowania i przejrzystej komunikacji, dostępu do danych, obowiązku informacyjnego, prawa dostępu, prawa do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawa sprzeciwu oraz informowania 
o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji).

- Wykonawca  zobowiązuje się do pomocy Zamawiającego w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia (w szczególności dla bezpieczeństwa przetwarzania, zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych, konsultacji z organem nadzorczym)

- Wykonawca  zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Wykonawcy oraz umożliwi Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych.

§5

Zgłaszanie incydentów

- Wykonawca zobowiązuje się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych do zgłoszenia tego Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki

- Informacja przekazana Zamawiającemu powinna zawierać co najmniej:

- opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy

- opis możliwych konsekwencji naruszenia,

- opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawcę środków 
w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.

§6

Deklarowane środki techniczne i organizacyjne

- Wykonawca gwarantuje, że każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do bezterminowego zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku 
z wykonywaniem Umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać 
i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym. Jednocześnie każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych

- Wykonawca deklaruje stosowanie środków technicznych i organizacyjnych określonych w art. 32 Rozporządzenia, jako adekwatnych do zidentyfikowanego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych a w szczególności:

- pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;

- zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

- zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich 
w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

- Wykonawca zobowiązuje się za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych stosować ochronę powierzonych danych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

§7

Odpowiedzialność

- Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych.

- Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia powierzonych mu danych chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, co do sposobu przetwarzania danych osobowych przez osoby, których dane dotyczą oraz w przypadku zgłoszenia zapytań lub podjęcia czynności kontrolnych przez organ nadzorujący przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca niezwłocznie oraz na każde żądanie informuje Zamawiającego o:

  - wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu,

  - wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed urzędami państwowymi, Policją lub przed sądem.

- Wykonawca prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych zgodny z przepisami rozporządzenia.

§8

Prawo kontroli

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli sposobu przetwarzania Danych Osobowych przez Wykonawcę. Kontrolę przeprowadza Inspektor Ochrony Danych Osobowych Zamawiający lub inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontrola może być przeprowadza w każdym miejscu, w którym są przetwarzane dane osobowe.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze prowadzenia kontroli z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem.

- W wyniku kontroli, o której mowa w ust. 1, Zamawiający może sformułować zalecenia pokontrolne oraz określić termin ich realizacji. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku przeprowadzonych przez Zamawiającego kontroli.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu na każde żądanie, informacji na temat przetwarzania wszystkich danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.

- W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rozporządzania, lub Umowy, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych.

§9

Postanowienia końcowe

- Umowa zastępuje wszelkie inne ustalenia dokonane pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dotyczące przetwarzania danych osobowych bez względu na to, czy zostały uregulowane umową czy innym instrumentem prawnym.

- W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Rozporządzenia.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

Zamawiający:                                                                             Wykonawca: